# DT Sinus navigation K+ med skelett- och mjukdelsfönster (815866)

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

På begäran av ÖNH-kliniken ska frontalbenet vara med på bilden.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad: Ändrat bilderna. Justerat kernel Siemens X-cite.

## Inför undersökningen

| Indikation | Preoperativ kartläggning inför abscessdränering på begäran av öronläkare. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Patienten ska snyta sig. - Kreatinin och GFR - PVK (efter flöde). Helst i höger arm - Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband och allt annat på huden. OBS! Stabiliserande pannband och kuddar får inte användas eftersom dessa stör beräkningarna. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | - Bolus 1: Omnipaque 350 mg l/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 1” - Bolus 2: Omnipaque 350 mg l/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 2” |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. - Viktigt att patienten ligger helt rakt från början, eftersom navigationsserien inte vinklas. |

## Bildtagning

| Bild/serie | Inställning |  |
| --- | --- | --- |
| Scout | Hakspets – skalltak. |  |
| - Sinus K+ | á Sinus maxillaris underkant till hjässtak (hela nästippen skall vara med). |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning |  | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX mjukdelar | Ska ej rätas upp eller vinklas, utan lämnas orörd så att ÖNH kan använda den i sitt program på operation. DFOV skall vara 180 x 180 mm som standard. |  |  |
| AX | Parallellt med hårda gommen. |  |  |
| COR | Vinkelrätt mot AX. |  |  |
| SAG | Parallellt med medellinjen. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sinus K+ |  |  |  |  |  |
| 9 mjukdelar | AX | 1/1 | Br40/Detail/FC26-08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 1/1 | Br40/Detail/FC26-08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 1/1 | Br40/Detail/FC26-08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Detail/FC26-08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| Skelett | AX | 0,6/0,6 | Hr60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
| Mjukdelar | AX | 1/1 | Br40/Detail/FC26-08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Sinus K+ Mjukdelar AX | Sinus K+ Mjukdelar COR |  | Sinus K+ Mjukdelar SAG | Sinus K+ Skelett AX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |