# DT Aorta hela K- (839000)

## Förändringar i denna version

Ny metodbeskrivning.

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Inför undersökningen

| Indikationer | Kontroll av aneurysm, dissektion mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga |
| PO kontrast/dryck | Ingen |
| IV kontrast | Ingen |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år ska tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

## Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Jugulum – trochanter minor. |  |
| - Aorta hela K+ | â Jugulum – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. DFOV ska omfatta hela thorax och buk med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aorta hela K- | COR | 3/2 | Bv36/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | Bv36/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Bv36/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via/PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Aorta hela K- AX |  | Aorta hela K- COR | Aorta hela K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |