Axel – Artros/artrit, kalk, impingement

Dok.ID: 40108

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frågeställning | Impingement Artros/artrit Kalk |  |  |
| Strålskydd | Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |  |
| Detektor | Potter med raster |  |  |
| Bildtagning | - Frontal - Utåtroterad frontal - Scapular Out let view |  |  |

| Tips för att komma in i det subacromiella rummet | - Se till att patienten sträcker på sig - Vrid patienten lite åt lateral- eller medialsidan. Alternativt vinkla några grader lateralt eller medialt om du har vinklingsmöjligheter. |
| --- | --- |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Underarmen vilar böjd mot midjan. Handen pronerad. Vrid stol, alternativt vrid röret, 45° mot detektorn (för att komma in i leden). Vinkla rörarmen 15° kraniellt (caput humeri friprojiceras från acromion). Centrera på leden. Kriterier Friprojicerad axelled. Caput friprojicerad från acromion. | Frontal höger Frontal vänster |
| Utåtroterad frontal | Samma som ovan men armen förs utåt, nedåt med handen supinerad. Kriterier Friprojicerad axelled. Caput friprojicerad från acromion. | Utåtroterad höger Utåtroterad vänster |

| Scapular Out let view | Tas i genomlysning. Patienten ska ha den aktuella axeln mot detektorn, armen hänger rakt ned. Vrid bort andra axeln ca 30° från detektorn (bilden tas som en axel- axial dock med mindre vridning) Centrera över leden. Vinkla röret kraniellt ifrån ca 10°-20°. Kriterier Sträva efter att få det subacromiella rummet så fritt som möjligt. Liten bländare. | Scapular Out let view Scapular Out let view höger vänster |
| --- | --- | --- |