DT Akut njursten (852706A)

Förändringar i denna version

Reviderad, justerat kernel Siemens X-cite.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikation | Njursten, akuta patienter. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Urinvägar K- (lågdos) | Nedanför diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Urinvägar K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Urinvägar K- AX |  | Urinvägar K- COR | Urinvägar K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |