DT Arm angio (873207)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Förändringar i denna version

Inga förändringar.

### Inför undersökningen

| Indikationer | Arteriell stenos, emboli mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | - Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Bäcken/ben angio split bolus 1”. - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Bäcken/ben angio split bolus 2”. - Obs! Ingen koksalt mellan bolus 1 och bolus 2. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i - Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning. |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Den aktuella armen ovanför huvudet, så nära isocenter som möjligt. |

### Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Sternum – fingerspetsar. |  |
| Premonitor | ROI i arcus aortae, tröskelvärde 150 HU (GE och Toshiba), 120 HU (Siemens). |  |
| - Arm hela K+ | Arcus aortae – fingerspetsar. Patienten ska andas in och hålla andan. På Toshiba körs först en lågdosserie för skelettsubtraktion. |  |
| - Underarm K+ | Proximalt om armbågen – fingerspetsar. |  |

### Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot bordet. |  |  |
| COR | Parallellt med bordet. |  |  |
| SAG | Vinkelrätt mot COR. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Arm hela K+ | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via |
| skelettsubtr. | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| (endast Toshiba) | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | Syngo.via |
| MIP | COR | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| - Underarm K+ | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via |
| skelettsubtr. | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| (endast Toshiba) | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | Syngo.via |
| MIP | COR | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 15/2 | B31/Standard/FC08 | C200 W600 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Arm hela K+ skelettsub AX | Arm hela K+ skelettsub COR | Arm hela K+ skelettsub SAG |  | Arm hela K+ AX | Arm hela K+ COR | Arm hela K+ MIP COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (tom) | Arm hela K+ SAG | Arm hela K+ MIP SAG |  |
| Layout 2 | Underarm K+ skelettsub AX | Underarm K+ skelettsub COR | Underarm K+ skelettsub SAG |  | Underarm K+ AX | Underarm K+ COR | Underarm K+ MIP COR |  |
|  |  |  |  |  | (tom) | Underarm K+ SAG | Underarm K+ MIP SAG |  |