DT Axel (862000)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada, felställning mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Den aktuella sidans arm intill kroppen, med axeln så nära isocenter som möjligt. - Motsatt sidas arm ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför axeln – mellersta humerus. |  |
| - Axel K- | Ovanför axeln – mellersta humerus. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | DX SAG COR | AX |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot humerus längsaxel. DFOV ska omfatta laterala hälften av klavikeln. |  |  |
| COR | Parallellt med spina scapulae, framifrån – bak. |  |  |
| SAG | Vinkelrätt mot COR, inifrån – ut. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Axel K- | AX | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Axel K- AX |  | Axel K- COR | Axel K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |