DT Bukkärl ischemi (840207B

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikation | Mesenteriell ischemi. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Buk arteriell”. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 1 2 3 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Buk K- (lågdos) | Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| - Buk K+ artärfas | Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Buk K+ venfas | Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Buk K- (lågdos) | AX | 5/5 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| - Buk K+ artärfas | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| - Buk K+ venfas | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Buk K- AX | Buk K+ artärfas AX |  | Buk K+ artärfas COR | Buk K+ venfas COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buk K+ venfas AX |  | Buk K+ artärfas SAG | Buk K+ venfas SAG |  |