DT Bäckenmätning (854000)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Förändringar i denna version

Smärre justering.

### Inför undersökningen

| Indikation | Bäckenmätning. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. - Benen inåtroterade och parallella. Fötterna ihop, gärna med band eller kudde. |

### Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Navel – mellersta femur. |  |
| - Bäcken K- (lågdos) | â Hela bäckenet. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

### Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR 23° | SAG AX COR |
| --- | --- | --- | --- |
| COR | Vinklas 23° mot bordet, parallellt med främre delen av båda caput femoris. På Toshiba görs detta med funktionen ”Rotate” där den sagittala serien vrids ett steg medurs. |  |  |
| AX | Vinkelrät mot COR och parallellt med övre delen av båda caput femoris. DFOV ska omfatta hela bäckenet. |  |  |
| SAG | Parallellt med kotpelarens längsaxel. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bäcken K- | AX | 15/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
| (lågdos) | COR | 25/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 25/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via/ PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via/PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Bäcken K- AX | Bäcken K- COR |  | Bäcken K- COR | Bäcken K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |