DT Esofagusperforation utan/med PO (830911)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

### Inför undersökningen

| Indikationer | Esofagusperforation. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst rosa. |
| PO kontrast/dryck | 10 ml Omnipaque 240 mg I/ml blandas med 60 ml vatten. Inför serie 2 skall patienten dricka 30-50 ml av detta med sugrör. Sista klunken tas precis innan patienten håller andan för bildtagningen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Thorax”. |
| Strålskydd | Kvinnor 15-50 år ska tillfrågas om graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

### Bildtagning

|  |  | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Jugulum – ventrikel. |  |
| - Esofagus K+ PO- | Jugulum – ventrikel. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Esofagus K+ PO+ | Jugulum – ventrikel. Patienten ska svälja sista klunken, andas in och hålla andan. |  |

### Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | SAG COR |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t. ex. efter axlarna). DFOV ska omfatta hela thorax med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Esofagus K+ PO- | AX | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via PACS |
| - Esofagus K+ PO+ | AX | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Esofagus PO- AX | Esofagus PO+ AX |  | Esofagus PO- COR | Esofagus PO+ COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Esofagus PO- SAG | Esofagus PO+ SAG |  |