DT Hals angio (818207)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, justerat kernel Siemens X-cite.

Inför undersökningen

| Indikationer | Carotisstenos mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK (efter flöde) |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Beroende på maskin: - Toshiba: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hjärna/hals angio Toshiba”. - Siemens och GE: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hjärna/hals angio Siemens/GE”. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Ovanför ytterörat – sternum. |  |
| Premonitor | ROI i arcus aortae, tröskelvärde 180 HU (GE och Toshiba), 150 HU (Siemens). Delay 0 s (Toshiba), 5 s (Siemens och GE). |  |
| - Hals K+ artärfas | Arcus aortae – sella turcica. Starta scannet i samma position som premonitoreringssnittet för att undvika onödig bordsförflyttning. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR | SAG COR |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot bordet. DFOV 240 mm som standard. |  |  |
| COR | Parallellt med arteria carotis communis upp till bifurkationen. |  |  |
| SAG | Vinkelrätt mot bordet. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hals K+ artärfas |  |  |  |  |  |
|  | COR | 3/2 | Bv36/Standard/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | Bv36/Standard/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Bv36/Standard/FC43 | C200 W600 | PACS/ Syngo.via |
| MIP | COR | 8/2 | Bv36/Standard/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 8/2 | Bv36/Standard/FC43 | C200 W600 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hals K+ AX | Hals K+ COR | Hals K+ SAG |  | Hals K+ MIP COR | Hals K+ MIP SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |