DT Hals/thorax K+ barn (818800P & 830800P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | - Barn (<16 år). - Tumör, metastaser, lymfom mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn <1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, blå räcker. Helst i höger arm. - Avlägsna eventuella örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast | Ingen. |
| IV kontrast | - Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. - 0–70 kg: maxdos 100 ml. - Över 70 kg: maxdos 120 ml. - Eftersträva en injektionstid på 20–40 s. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |

Bildtagning

| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Hals: Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. - Thorax: Armarna ovanför huvudet. |
| --- | --- |
| Scout | Ovanför ytterörat – lungbaser. |
| Scanområde hals | á Arcus aortae – orbitas underkant. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |
| Scanområde thorax | â Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas in och hålla andan. |
| Delay | - Halsen körs först, thorax omedelbart efteråt. - Delay beräknas som injektionstid (för kontrasten) + 10 s. - Vid abscessfrågeställning: injektionstid + 40 s. |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hals K+ | AX | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via |
| - Thorax K+ |  |  |  |  |  |
| 9 Mediastinum K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| 9 Lungor K+ | AX | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | COR | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Hals K+ | Hals K+ AX |  | Hals K+ COR | Hals K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |

| Thorax K+ | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |