DT Hals/munhåla med thorax K+ (818800C & 830800)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör i hypofarynx eller larynx, med samtidig undersökning av thorax. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, blå räcker. Helst i höger arm. - Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | - Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 1”. - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 2”. - Obs! Vid dosanpassning enligt ratio 0,5 ges all kontrast som en bolus. Injektionstid 30 s, delay thorax 40 s, hals omedelbart efteråt. |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år ska tillfrågas om graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Thorax: Armarna ovanför huvudet - Hals: Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 2 1 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Ovanför ytterörat – lungbaser. |  |
| - Thorax K+ | Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Hals K+ | Arcus aortae – orbitas underkant. Patienten ska andas lugnt genom näsan, pressa samman läpparna och blåsa upp kinderna (”puffed cheeks”) och inte svälja. |  |
| Efter scanning läggs hals och thorax på separata kort och reformateras som vanligt. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster |  | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax K+ |  |  |  |  |  |  |
| Mediastinum K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 |  | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 |  | Syngo.via |
| Lungor K+ | AX | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 |  | PACS |
|  | COR | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 |  | PACS |
|  | SAG | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 |  | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 |  | Syngo.via |
| - Hals K+ |  |  |  |  |  |  |
| tjocka snitt | AX | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 |  | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 |  | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 |  | C40 W350 | PACS |
| tunna snitt mjuk | AX | 1/1 | B45/Detail/FC26-08 |  | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 1/1 | B45/Detail/FC26-08 |  | C40 W350 | PACS |
| tunna snitt skel | AX | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B45/Detail/FC26-08 |  | C40 W350 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - |  | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - |  | - | PACS |

Hängning PACS

| Hals K+ | Hals K+ tjocka snitt AX | Hals K+ tunna snitt mjuk AX |  | Hals K+ tjocka sn COR | Hals K+ tjocka sn SAG | Hals K+ tunna sn mjuk SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hals K+ tunna snitt skelett AX |  |  |  |  |  |

| Thorax K+ | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |