DT Hjärna K- med ansiktsskelett trauma (810000A & 815000)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

### Inför undersökningen

| Indikationer | Blödning, infarkt etc med ansiktstrauma. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i högsta läget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

### Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hakspets – skalltak. |  |
| - Hjärna/ansikte K- | Hakspets – skalltak. |  |
| Efter scanning segmenteras serien i hjärna och ansiktsskelett, som läggs på separata kort och reformateras som vanligt. Hela volymen används för ansiktsskelettet. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna/ansikte K- |  |  |  |  |  |
| Hjärna K- | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via PACS |
| Ansiktsskelett K- | AX | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
| (hela kraniet) | COR | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Hjärna K- | Hjärna K- AX |  | Hjärna K- COR | Hjärna K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |

| Ansiktsskelett K- | Ansiktsskelett K- AX |  | Ansiktsskelett K- COR | Ansiktsskelett K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |