DT Hjärna/hals angio barn (810826P)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

### Inför undersökningen

| Indikationer | - Barn (< 16 år). - Stroke, carotisdissektion mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn < 1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast | Ingen. |
| IV kontrast | - Standarddos 60 ml Visipaque 320 mg I/ml, injektionshastighet 4 ml/s. - Om litet barn (under 25 kg) kan kontrastdosen beräknas 1,7 ml/kg kroppsvikt, eftersträva då injektionstid på 15 s. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, armarna neddragna så långt som möjligt. |

### Bildtagning

| Scout | Sternum – skalltak. |
| --- | --- |
| Scanområde hjärna | Bakre skallgrop – skalltak. |
| Scanområde hjärna/hals | Arcus aortae – skalltak. |
| Delay | - Först körs hjärna K-. - Därefter körs hjärna/hals K+ med delay 19 s efter injektionsstart. |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via |
| - Hjärna/hals K+ artärfas |  |  |  |  |  |
| tunna snitt | AX | 1,25/1 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | Syngo.via |
| tjocka snitt | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
| MIP | AX | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | COR | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
|  | SAG | 15/2 | H20/Soft/FC43 | C200 W600 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K- AX | Hjärna/hals K+ tjocka snitt AX |  | Hjärna/hals K+ tunna snitt AX | Hjärna/hals K+ MIP AX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hjärna K- COR | Hjärna K- SAG |  | Hjärna/hals K+ MIP COR | Hjärna/hals K+ MIP SAG |  |