DT Ländrygg diskbråck (824000C)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående undersökning

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | Diskbråck, spinal stenos mm, när MR inte kan utföras. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Diafragma – trochanter minor. |  |
| - Ländrygg K- | â Th12 – S2. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

### Reformatering

| AX mjukdelar |  | AX skelett, COR mjukdelar & skelett | SAG mjukdelar & skelett |
| --- | --- | --- | --- |
| AX L5-S1 L4-L5 L3-L4 L2-L3 L1-L2 |  | AX COR | SAG |
| Projektion | Inställning |  |  |
| AX L1-S1 mjukdelar | En axiell reformatering parallell med disken på varje nivå L1-S1. |  |  |
| AX hela ländryggen skelett | Vinkelrätt mot bordet. DFOV ska omfatta hela kotorna och kotutskotten (ca 180 mm). |  |  |
| COR hela ländryggen mjukdelar & skelett | Parallellt med bordet. |  |  |
| SAG hela ländryggen mjukdelar & skelett | Parallellt med kotpelarens längsaxel. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ländrygg K- |  |  |  |  |  |
| 9 mjukdelar | AX L1-L2 | 3/3 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | PACS |
|  | AX L2-L3 | 3/3 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | PACS |
|  | AX L3-L4 | 3/3 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | PACS |
|  | AX L4-L5 | 3/3 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | PACS |
|  | AX L5-S1 | 3/3 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | PACS |
|  | COR hela | 3/3 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | PACS |
|  | SAG hela | 3/3 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | PACS |
|  | AX hela | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C70 W300 | Syngo.via/PACS |
| 9 skelett | AX hela | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR hela | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG hela | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX hela | 0,6/0,6 0,6/0,6 | Br60/Bone/FC30 Br40/Bone/FC30 | C500 W3000 C500 W3000 | Syngo.via/PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | L1 – L2 mjukdelar K- AX | L2 – L3 mjukdelar K- AX |  | L5 – S1 mjukdelar K- | Hela ländryggen mjukdelar K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L3 – L4 mjukdelar K- AX | L4 – L5 mjukdelar K- AX |  | Hela ländryggen mjukdelar K- COR |  |  |

| Layout 2 | Hela ländryggen skelett K- AX |  | Hela ländyggen skelett K- COR | Hela ländryggen skelett K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |