DT Ländrygg lågdos (824000B)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | - Skelettskada, som alternativ till slätröntgen. - Sekundär postoperativ kontroll. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Diafragma – symfysen. |  |
| - Ländrygg K- (lågdos) | Th12 – S2. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | COR AX | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot bordet. Vid postoperativa kontroller kan man vinkla efter de mest centrala pedikelskruvarna, under förutsättning att bilderna inte blir allt för sneda. DFOV ska omfatta hela kotorna och kotutskotten (ca 180 mm). |  |  |
| COR | Parallellt med bordet. |  |  |
| SAG | Parallellt med kotpelarens längsaxel. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ländrygg K- | AX | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
| (lågdos) | COR | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Ländrygg K- AX |  | Ländrygg K- COR | Ländrygg K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |