DT Multitrauma barn (899900yP)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikation | - Barn (< 16 år). - Multitrauma (traumalarm nivå 1). |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Undersökningen utförs utan krav på kontroll av kreatinin. - PVK, blå räcker. |
| PO kontrast | Ingen. |
| IV kontrast | - Kontrast ges som single bolus. - Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. - 0-70 kg: maxdos 100 ml. - Över 70 kg: maxdos 120 ml. - Eftersträva en injektionstid på 20-40 s. - Delay beräknas som injektionstid (för kontrasten) + 40 s. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. - Hjärna och halsrygg: Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. - Thorax/buk: Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 2 3 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Skalltak – fotleder. |  |
| - Hjärna K- | Bakre skallgrop – skalltak. |  |
| - Halsrygg K- | Hörselgången – Th1. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |
| - Thorax/buk K+ | Jugulum – övre tredjedelen av femur (eller längre på begäran). Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Efter scanning reformateras serie 1 och 2 som vanligt. Av serie 3 görs en mjukdelsserie för hela thorax/buk, en sagittal helryggserie och en axial lungserie, vilka reformateras som vanligt. Alla serier läggs på samma kort. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- | AX | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | COR | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | SAG | 4/4 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H32/Soft/FC26 | C35 W80 | Syngo.via |
| skelett | AX | 1/1 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
| - Halsrygg K- | AX | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | VRID DX | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | VRID SIN | 1/1 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| - Thorax/buk K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| helrygg skelett | SAG | 3/3 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Bone/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Lungor K+ | AX | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | Syngo.via |
| Scout & dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K- AX | Hjärna K- COR |  | Halsrygg K- AX | Halsrygg K- SAG |  | Halsrygg K- COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hjärna K- skelett AX | Hjärna K- SAG |  | Halsrygg K- VRID DX |  |  | Halsrygg K- VRID SIN |  |
| Layout 2 | Thorax/buk K+ AX | Thorax/buk K+ COR |  | Thorax/buk K+ SAG |  | Thorax/buk K+ helrygg skelett SAG |  |  |
|  | Lungor K+ AX |  |  |  |  |  |  |  |