DT Paratyreoidea (819902)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Lokalisation av paratyreoideaadenom, när scintigrafi och/eller ultraljud varit inkonklusivt. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. Helst i höger arm. - Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Paratyreoidea”. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 2 3 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Orbitas underkant – nedanför carina. |  |
| - Paratyreoidea K- | Sternoclavicularleden – hakspetsen (hela tyreoidea skall vara med). Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |
| - Paratyreoidea K+ artärfas | Carina – käkvinkeln. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |
| - Paratyreoidea K+ venfas | Carina – käkvinkeln. Patienten ska andas lugnt och inte svälja. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | COR AX | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med stämbanden, ungefär motsvarande disken C4-C5. DFOV 200 mm. |  |  |
| COR | Parallellt med kotpelaren. Vinkelrätt mot AX. |  |  |
| SAG | Parallellt med kotpelaren. Vinkelrät mot COR. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Paratyreoidea K- | AX | 3/2 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via |
| - Paratyreoidea K+ | AX | 3/2 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
| artärfas | COR | 3/2 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via |
| - Paratyreoidea K+ | AX | 3/2 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
| venfas | COR | 3/2 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Paratyreoidea K- AX | Paratyreoidea K+ artärfas AX |  | Paratyreoidea K+ artärfas COR | Paratyreoidea K+ venfas COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paratyreoidea K+ venfas AX |  | Paratyreoidea K+ artärfas SAG | Paratyreoidea K+ venfas SAG |  |