DT Sternoclavikularleder (861000)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Skelettskada, felställning, artros mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Armarna längs sidorna. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hakspets – mellersta sternum. |  |
| - SC-leder K- | Hela SC-lederna med ett par cm marginal. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | COR AX | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot COR. DFOV ska omfatta mellersta delen av klaviklarna. |  |  |
| COR | Parallellt med sternums längsaxel. |  |  |
| SAG | Parallellt med medellinjen. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SC-leder K- | AX | 2/2 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 2/2 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 2/2 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B60/Boneplus/FC30 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | SC-leder K- AX |  | SC-leder K- COR | SC-leder K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |