DT Temporalben (816000)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Kolesteatom, destruktioner, anatomiska anomalier. Vid utredning av komplicerad otit/mastoidit/abscess väljes istället DT ansikte mjukdelar K+. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

### Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hakspets – skalltak. |  |
| - Temporalben K- | Processus mastoideus – sinus frontalis underkant. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX | SAG COR |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med hårda gommen. Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk och båda koklea ligger i linje. |  |  |
| SAG | Parallellt med medellinjen. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Temporalben K- | AX | 0,6/0,6 | U70/Ultra/FC81 | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 0,6/0,6 | U70/Ultra/FC81 | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 0,6/0,6 | U70/Ultra/FC81 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | U70/Ultra/FC81 | C500 W3000 | Syngo.via |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Temporalben K- AX |  | Temporalben K- COR | Temporalben K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |