DT Thorax K+ barn (830800P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | - Barn (< 16 år). - Tumör, metastaser mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn < 1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, blå räcker. |
| PO kontrast | Ingen. |
| IV kontrast | - Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. - 0–70 kg: maxdos 100 ml. - Över 70 kg: maxdos 120 ml. - Eftersträva en injektionstid på 20–40 s. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |

Bildtagning

| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |
| --- | --- |
| Scout | Jugulum – lungbaser. |
| Scanområde | Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas in och hålla andan. |
| Delay | - Beräknas som injektionstid (för kontrasten) + 10 s. - Vid abscessfrågeställning: injektionstid + 40 s. |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax K+ |  |  |  |  |  |
| Mediastinum K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| Lungor K+ | AX | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | COR | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |