DT Tunntarm IBD (847800A)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, justerat kernel Siemens X-cite.

Inför undersökningen

| Indikationer | Inflammatorisk tarmsjukdom eller andra väggförändringar, när MR ej kan utföras. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - Fasta 6 timmar före undersökningen. - Sätt PVK, helst grön och ge information om kontrastblandning PO (se patient PM). |
| PO kontrast/dryck | - 250 ml Mannitol 150 mg/ml blandat med 1,25 liter vatten intas på röntgenavdelningen under 1 timme före undersökningen. - 2 glas vatten precis innan undersökningen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Buk arteriell”. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| - Tunntarm K+ enterisk fas | Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tunntarm K+ | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Tunntarm K+ AX |  | Tunntarm K+ COR | Tunntarm K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |