Helben – HKA, benlängdsmätning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - HKA - Benlängdsmätning |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Förberedelser | - Linjal - Inga skor på patienten |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |
| Manöverpanel | - Välj projektion Helben stående. - Autopositionera. |  |

| På lab | - Sätt i grönt raster 180/lungstativet. - Vrid fram plastskärmen. - Placera linjalen medialt om höften på baksidan av plastskärmen så att den inte skymmer benet. Siffrorna ska vara läsbara framifrån när patienten står AP. - Avstånd mellan detektor – skärm 1 tumlängd (10 cm). - Lås plastskärmen med fotpedalen. - Placera pallen framför skärmen. - Placera patienten med ryggen mot skärmen (AP), fötterna parallella och rakt fram. - Sätt dx- eller sin-märke lateralt om aktuellt ben. |
| --- | --- |

| Röret | - Blända in i sidled så att ben och linjal kommer med i bild. - Klicka bort den blå cirkeln rutin bländarsymbolen. - Placera bländaren strax ovanför patella. - Vinkla (vrid vredet) tills bländarkorset ligger cirka 5 cm under crista. - Klicka på pil uppåt – grön bock blir synlig. - Vinkla (vrid vredet) tills bländarkorset ligger mitt på fotryggen. - Klicka på pil ner – grön block blir synlig. - Bekräfta; tryck på stor grön bock – ”Autopositionering aktiverad” blir synlig. |
| --- | --- |
| Adora/Bildskärm | Exponera med svart stitchknapp – håll nere tills alla bilder är tagna. Vid bilateral undersökning: välj kammare 1 och 3. |

| HKA/Helben bildbehandling – Stitcha ihop bilderna | - Klicka på Stitch – bilden kommer upp. - Klicka på OK. (Är linjalen för mörk eller ljus? Justera med ROI.) - Klicka på Max (zoom). - Klicka i bilden. - Passa ihop bilderna med muspilen så att siffror och ben stämmer ihop. Vid stitchning med fler än två bilder – passa ihop bilderna genom att flytta den undre bilden. - Klicka OK. - Skicka till PACS. - När undersökningen är klar, återställ plaststativet i grundposition (inkl. arm) innan du flyttar röret. Frontal |
| --- | --- |

Kriterier	Hela benet ska vara med från höftleden till om med fotleden.