Exponeringsindex – Rekommendationer och tips

Sammanfattning/syfte

Exponeringsindexets värde (EI-värdet) återspeglar dos till detektor och ger en indikation på hur välexponerad bilden är. Om EI-värdet avviker mycket från rekommenderat värde bör man överväga att justera dosen innan nästa bild tas.

### Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.

Rekommendationer och tips

EI-värde

När man tagit en bild på ett Adora- eller T3-lab finns EI-värdet nere till höger på bilden. Detta värde återspeglar dos till detektorn och ger en indikation på hur välexponerad bilden är.

Innan bildtagning av vuxna väljs den ”gubbe” (liten/normal/stor) som bäst motsvarar patienten. Ifråga om när vilken gubbe man ska välja kan man tänka så här: Är den kroppsdel som ska avbildas normalstor?  En normalstor vuxen är ca 160-190 cm lång och väger 60-90 kg. Detta är en grov uppskattning och en individuell bedömning görs för varje patient. Om någon t.ex  är 160cm och väger 90 kg kan stor ”gubbe” vara lämpligt.

För barn används barnprotokoll. För barnhöfter och -lungor väljs knapp efter kroppsvikt. Övriga barnprotokoll är indelade efter ålder. Saknas lämpligt barnprotokoll kan inställningar anpassas manuellt. Viktigt att INTE använda liten ”gubbe” till barn, utan anpassade barnprotokoll.

Om EI-värdet avviker mycket från rekommenderat värde (EI-target) i tabellen nedan bör man överväga att justera dosen innan nästa bild tas. Vid osäkerhet bör man fråga radiolog om bildkvaliteten är tillräcklig.

Vid EI lägre än OK-spann (se tabell nedan) kan det vara nödvändigt att ta om bilden med korrigerad dos.

Vid EI högre än OK-spann (se tabell nedan) bör man sänka dosen innan nästa bild tas.

Om EI-värdet avviker kraftigt eller är generellt avvikande för en undersökning bör sjukhusfysiker meddelas.

För vissa undersökningar finns ett EI-target inlagt i maskinen. Man kommer då att kunna se ett avvikelse-index (DI) under EI-värdet. DI-värdet anger hur många mAs-steg ifrån det optimala mAs-värdet som man ligger, och kan vara positivt (för många mAs-steg) eller negativt (för få mAs-steg).

Rekommenderade EI-värden

| Undersökt kroppsdel | EI-target | OK-spann |
| --- | --- | --- |
| Torso | 150 | 100-200 |
| Småskelett | 300 | 200-400 |
| Lungor (vuxna) | 150 | 90-200 |
| Lungor (barn) | 300 | 200-400 |
| Liggande lungor utan raster | 200-500 | 150-600 |
| Barnhöfter | 300 | 200-400 |
| Skolios och helben | 50 | 30-70 |
| Höftaxial | 200-500 | 150-600 |

Dos och EI-värden samspelar så att om man dubblar dosen kommer EI-värdet också fördubblas.

Samma gäller om EI-värdet bör halveras på nästa bild, då behöver man halvera dosen.

Fasta doser uttryckta i mAs justeras i steg, där 3 steg upp eller ned innebär en dubblering resp. halvering.

Vid behov, justera dosen för att nå rekommenderat EI-värde.

AEC (automatisk exponeringskontroll)

AEC justeras med ”Density” där 3 steg upp eller ned innebär en dubblering resp. halvering av stråldosen.

I regel så fungerar AEC mycket bra och ger välexponerade bilder när vald/valda exponeringskammare/-kamrar hamnar i undersökningsområdet.

Om någon del av kammaren hamnar i luft kommer bilden bli underexponerad.

Om kammaren ligger precis bakom en protes kan bilden bli överexponerad.