Reservrutin Skelettlab. RIS och PACS-stopp - Uddevalla

Bakgrund

Vid stopp i både RIS och PACS kan varken radiologen eller remittenterna se bilder på vanligt sätt. Radiologen granskar bilder i Syngo.via och skriver svar enligt reservrutin RIS/PACS-stopp.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Rutin

När man på Mediel-labb avslutar undersökningen det vill säga klickar på 
END STUDY kommer det att komma upp flera felmeddelanden som talar om 
att det inte finns någon anslutning kopplad, inget arkiv storage.

Ändra storage/arkiv från PACS till Syngo.via och fortsätt som vanligt med bild-
överföring.

För att kunna koppla ihop bilderna med RIS i efterhand måste patienten skrivas in manuellt på modalitet eftersom det inte finns någon DWL (Dicom Work List).

Klicka på PATIENT som vanligt när du ska välja patient.

Första felmeddelandet talar om att det inte gått att hitta någon patientinformation från RIS ”Association error”.

Klicka OK.

Klicka på MANUELL för att kunna skriva in Patientens namn, ID och Accession nummer.
PACS-administratörerna är tacksamma om Uddevalla skriver:
UDD i Accession nummer/Study ID.

Röntga

Du behöver inte skriva in patienten igen för varje ny undersökning utan tar alla bilder på en och samma inskrivning. PACS-administratörerna segmenterar bilderna i efterhand när de rättar.

När du är nöjd med bilderna klicka på END STUDY. Bilderna försöker nu föras över till PACS/Arkivet.

Ett felmeddelande kommer i det övre högra hörnet. Klicka på den gula rutan med felmeddelandet.

Du får nästa felmeddelande ”Dicom connect error” (hittar inte PACS).

Klicka på CANCEL.

Du får en fråga ”Are you sure?”

Klicka på OK.

Du får samma meddelande igen ”Dicom connect error” (hittar inte PACS).

Klicka på CANCEL.

Du får samma fråga igen ”Are you sure?”

Klicka OK.

Du får i efterhand sända över bilderna manuellt från modaliteten.

Klicka på STUDY.

Markera patienten.

Klicka på RESEND ALL.

Man kan se vilka bilder som inte har gått över till PACS. På de lagrade bilderna står det OK längst till höger men på de bilder som inte är lagrade 
står ned NG (No Good).

.