Uppstart Skelettlab. 1 – Uddevalla samt skelettlab. 2 - NÄL

Syfte

Uppstart av Adora måste utföras i rätt ordning för att säkra att alla delar startas korrekt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Bakgrund

Rutin vid uppstart av röntgensystemet Adora.

Uppstart

Adora:
Sätt igång Adora-stativet genom att trycka på den översta av de tre knapparna ”start positioner” på framsidan av kontrollpanelen.
Starta även fjärrterminalen i manöverrummet.

Bildåtergivningssystem:
Slå på strömmen till datorn i kontrollrummet. Datorn kör automatiskt programmet ”CXDI Control Software RF”.

Generator:
Starta generatorn genom att trycka på knappen ON på minikonsolen i manöverrummet. Generatorns uppstart har slutförts när Adoras kontrollmonitor inte längre visar symbolen med isär kopplade ledningar.

När programmet har startat:

Välj användarnamn.

Skriv in lösenord.

Klicka på LOG IN

Starta eventuella trådlösa detektorer.