# Uppstart Skelettlab. 3 – Uddevalla samt skelettlab. 11 – NÄL

## Syfte

Uppstart av Adora måste utföras i rätt ordning för att säkra att alla delar startas korrekt.

## Förändringar sedan föregående version

Rutinen reviderad.

## Bakgrund

Rutin vid uppstart av röntgensystemet Adora.

## Uppstart

Adora:
Sätt igång Adora-stativet genom att trycka på den översta av de tre knapparna ”start positioner” på framsidan av kontrollpanelen alternativt på ON-knappen vid joysticken i manöverrummet.

När programmet har startat:

Välj – Användarnamn.

Skriv in Lösenord.

Klicka på – LOG IN

Starta eventuella trådlösa detektorer.

Värm upp röntgenröret.

Starta en undersökning genom att välja – Emergency

Välj PrePacket uppvärmning och tryck på – Exam

- Följ sedan instruktionerna på Adoras pekskärm:

  - Exponera tre gånger. Systemet pausar 30 sekunders mellanrum.

  - Ta bort de exponerade tomma bilderna, genom att välja Reject på varje.

  - Avsluta med att trycka – End Exam och välj sedan ”Not add study information”.

  - Välj – Ok

  - KLAR

- OBS! Skulle systemet stå inaktivt en längre stund kan eventuellt en ny uppvärmning behövas.