Dok.ID: 29742

Kontroll av sugutrustning i behandlingsrum på avdelning 52-55

Revidering i denna version

Rutinen uppdaterad under rubriken Bakgrund och Åtgärder internkontroll.

Bakgrund

Utanför behandlingsrummen på avdelning 52-55 finns sug kopplad till syrgastub på akutvagnen samt vid luftuttaget på väggen i behandlingsrummen.

Kontroll av sug sker varje natt (med undantag av sugen på syrgastub på akutvagnen som kontrolleras enligt särskild rutin – se kvalitetsrutiner på Intranätet).

Syfte

Att säkerställa funktion av sugutrustning i behandlingsrummen på avdelning 52-55.

Vilka berörs

Vårdpersonal på Ortopedkliniken, NU-sjukvården

Åtgärder Internkontroll

Kontroll av sug i behandlingsrummen sker varje natt. Den övre gröna delen med tillhörande påse är av engångstyp och slängs mellan varje patient som använt den. Åtgärden signeras via enhetens webbsida/kontrollfunktion.

Kontroll av sugutrustning i behandlingsrum

Kontrollera att:

• sugen fungerar genom att starta den. Kontrollera att manometern går upp till minst

– 60kPa när Y-röret hålls för.

• sugslangen är cirka två meter lång.

• det ligger 3 gröna /3 vita sugkateter i korgen på väggen.