Kontroll av sugutrustning i behandlingsrum på avd 52-55

Förändringar sedan föregående version

Borttagen del om att utförd kontroll signeras via enhetens websida/kontrollfunktion.

Bakgrund och syfte

Utanför behandlingsrummen på avdelning 52-55 finns sug kopplad till syrgastub på akutvagnen samt vid luftuttaget på väggen i behandlingsrummen.

Kontroll av sug sker varje natt (med undantag av sugen på syrgastub på akutvagnen som kontrolleras enligt särskild rutin – se kvalitetsrutiner på Intranätet) för att säkerställa funktion av sugutrustning i behandlingsrummen på avdelning 52-55.

Avgränsningar

Gäller vårdpersonal på avdelning 52-55, Ortopedkliniken, NU-sjukvården

Utförande

Åtgärder Internkontroll

Kontroll av sug i behandlingsrummen sker varje natt. Den övre gröna delen med tillhörande påse är av engångstyp och slängs mellan varje patient som använt den.

Kontroll av sugutrustning i behandlingsrum

Kontrollera att:

sugen fungerar genom att starta den. Kontrollera att manometern går upp till minst – 60kPa när Y-röret hålls för.

sugslangen är cirka två meter lång.

det ligger 3 gröna /3 vita sugkateter i korgen på väggen.