Dok.ID: 24428

# Rengöring och hantering av ögoninstrument avd 3

Reviderat i denna version:
Hela rutinen är uppdaterad.

Mån – fre ansvararar ögonundersköterskan för att hämta ögoninstrument samt instrumentetiketter från avd 3 och fylla på med rena instrument.

Lör och sön är det undersköterskan på avd 3 som ansvarar för ögonpatienter – samlar in ögoninstrument och rengör enligt nedan.

Alla instrument:

- Spara instrumentetiketten och lägg tillsammans med de rengjorda instrumenten.

- Kör alla instrument i ultraljud och skölj av dem i vatten. Lägg instrumenten på en torkduk för att torka.

- Spolkanyl (tårvägsset) – blås ut med spruta innan den läggs på tork.

- När instrumenten är torra läggs de tillsammans med etiketterna i en pappersrondskål och sedan i en plastpåse. Lämnas på Ögonrummet och hämtas av ögons personal.

- Kornealborr (stiftet) är engångs och slängs i stickande/skärande. Handtaget spritas med ytdesinfektion.

Linser och pelotter:

- Omedelbart efter användning ska eventuella rester av Viscotears på linsen sköljas bort med ljummet vatten och därefter tvättas med flytande tvål.

- Skölj noga.

- Lägg lins, med kontaktytan uppåt och pelotter på en torr kompress. Använd en ren avställningsyta som rostfri vagn eller hylla.

- Spraya Tristel Duo så det täcker alla ytor ordentligt.

- Låt ytan torka för att säkerställa minst 30 sekunders kontakttid, skummet försvinner.

- Skölj linser och pelotter för att få bort eventuella rester av desinfektionsskum.

- Låt lufttorka eller torka torrt med ren kompress.