Dok.ID: 21693

Adenovirus - hygien vid infektion och smittomisstanke

## Reviderat i denna version
Ändrat under rubrik Åtgärder, Pelott- och instrumentdesinfektion samt Provbåge (nytt är Tristel Duo för instrument/linser/provbåge och Virkon för ytor).

## Bakgrund

Adenovirus är ett virus som är motståndskraftigt mot många desinfektionsmedel inklusive tvål. Viruset kan spridas och infektera via otillräckligt desinfekterade ögoninstrument eller via personalens händer. Viruset kan överleva länge på ytor och händer.

## Sammanfattning/syfte

Rutin gäller för ögonkliniken, Uddevalla sjukhus och syftet är att eliminera smittorisk (upprättad i samråd med Vårdhygien).

## Ansvar

Vårdenhetschef

## Åtgärder

För att avdöda viruset används Tristel Duo på instrument och linser m m och Virkon till ytor.

Verkningstiden (tiden då medlet är i kontakt med instrumentet/ytan) för ytdesinfektion är 2 min.

För Incidin är verkningstiden 5 min och för Perasafe är verkningstiden 10 min.

OBS! Det är mycket viktigt att mekanisk bearbetning utförs.

Arbetsbeskrivning

Vid besök av patient med Adenovirus eller misstänkt Adenovirus:

Använd om möjligt endast ett undersökningsrum, undvik att flytta runt patienten på mottagningen.

- Vid besöket

- Rengör händerna noggrant med tvål och vatten. Torka noga

- Desinfektera händerna med handsprit

- Vid risk för kontakt med tårvätska använd handskar. Desinfektera händerna före och efter handskanvändningen. Byt handskarna ofta för att undvika kontamination av ytor och föremål.

- Använd om möjligt engångsinstrument.

- Efter besöket

Ytdesinfektion

Använd handskar. Fukta en engångsduk med ytdesinfektion eller Incidin och utför mekanisk bearbetning av de ytor som patient och personal kommit i kontakt med t ex:

- Armstöd på patientstol

- Mikroskåp: Hakstöd, pannband, joystick samt övriga skruvar på mikroskåpet, mikroskopsbord

- Tangentbord, mus

- Dörrhandtag

- Övriga tag-ytor i rummet som kan vara kontaminerade och ev. förberedelserum.

Pelott- och instrumentdesinfektion

- Rengör med Tristel DUO enligt rutin

Provbåge

- Fördela Tristel Duo över hela provbågen. När skummet försvunnit, eller minst 30 sekunder, skölj av provbågen och torka den.