Dok.ID: 27120

# Desinfektion av pelotter, linser och prober för ultraljud, biometri och pachymetri - hygien

Revidering i denna version
Hela dokumentet är reviderat.

Rengöring mellan varje patient:

- Omedelbart efter användning ska eventuella rester av Viscotears på linsen sköljas bort med ljummet vatten och därefter tvättas med flytande tvål.

- Skölj noga.

- Prober tvättas av med vatten på kompress.

- Lägg lins, med kontaktytan uppåt, pelotter och prober på en torr kompress, använd en ren avställningsyta som rostfri vagn eller hylla.

- Spraya Tristel Duo så det täcker alla ytor ordentligt.

- Låt ytan torka för att säkerställa minst 30 sekunders kontakttid, skummet försvinner.

- Skölj linser och pelotter för att få bort eventuella rester av desinfektionsskum. Prober tvättas med våt kompress.

- Låt lufttorka eller torka torrt med ren kompress.