Stereotest

Syfte

Säkerställa exponeringsautomatik och bildkvalitet.

Apparatur

Siemens Mammomat Revelation

Montera stereoutrustning

Se anvisning Stereotest – Montering av bord med tillbehör.

SYNGO

- Välj Local Database

- Markera AAAAA Stereotest + andra kuvertet

- Välj Patient i listen

- Klicka på Register

- Ett grått ifyllt formulär kommer fram

- Klicka på Exam

- Välj Procedure Stereo right/Stereo left

- Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

- Dubbelklicka på första bilden = scoutbild

- Exponera

- Godkänn bilden genom OK

- Stereoparet startar automatiskt

- Exponera
Röret vinklar sig automatiskt ± 15°.
Håll inne exponeringsknappen tills båda exponeringarna är klara.

Sätt referenspunkt

- Välj Referens point (längst ned till vänster)

- Börja med vänster bild

- Sätt korsen mitt i varandra.

- Gör likadant med höger bild

- Tryck Confirm

Sätt Mål/Target

- Markera en punkt i kanten på stiftet på vänster bild.

- Markera likadant på höger bild, Om det blir svårt att se – högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden.
Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så att du kan flytta korset.
Återgå till ursprunget: högerklicka och välj Home zoom pan.
Tryck Confirm längst ned till vänster

- Välj aktuell nål Calibration needle är förvald.

- Markera siffrorna som står i rutan (vänster nedre hörn)

- Transmit

- Bekräfta nålval igen

- Biopsienheten ställer in sig på målet

- Montera nålförare med bushings

- Sätt i nålen som ska stämma överens med target.

- Stäng undersökningen i SYNGO.