Bröstbiopsi/corebiopsi – stereotaxisk

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, endast smärre förändring där RIS ersatts med PACS.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet. |  |
| Undersökningskod | 66551 Mammografisk bröstbiopsi (core) 66600 Mammografisk indikering (i de fall det utförs) |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Arbetsfördelning | Tekniksjuksköterska Ansvarar för bildtagning och all dokumentation Omvårdnadssjuksköterska Ansvarar för patienten samt assisterar läkaren vid provtagning. |  |
| Patientförberedelser | Fråga patienten - Överkänslig mot lokalbedövning? - Står på antikoagulation? Rådgör med radiolog |  |
| Kompressionsplatta | Kompressionsplatta för stereotaktisk undersökning. |  |
| Förberedelser apparatur | - Gör alltid en stereotest innan undersökningen. - Stereotest – Montering av bord med tillbehör |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Gör ett mammografiskt preparatundersökningskort i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO, välj Stereo right/left. |  |
| Läkemedel | Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml Alvedon 1 g enligt ordination, till eftervård |  |
| Material | Finns i låda i undersökningsrum alternativt i skåp i korridoren. - Bushing och biopsinål, rådgör med läkare. - Biopsipistol/engångsnål - Nålhållare - Eventuellt markör - Rundtork - Klorhexidinsprit 5 mg/ml eller motsvarande - Spruta 10 ml (anestesi) - Kanyl rosa 1,2 x 50 mm (uppdrag) - Kanyl 88 mm Spinocan - Punktionsnål enligt ordination - Skalpell - Markör - Petriskål/plast - Biopsikorgar (till preparaten), placeras i petriskålen - Formaldehydlösning 4% fosfatbuffrad, 1 burk (till vävnadsprov) - Etikett med patient-ID - Kompress, Tegaderm - Handskar - Plastförkläde |  |
| ## Undersökning |  |  |
| Bildtagning | Se nedan under Tillvägagångssätt. |  |
| Tillvägagångssätt | - Duka fram materialet. - Dra upp läkemedel. - Sätt fast markören med tejp på kompressionsplattan (lättare att orientera sig i bilden). - Patienten sitter på en stol vid röntgenapparaten. - Välj rätt procedur i SYNGO: Välj Stereo Right eller Stereo Left i SYNGO (CC-projektion alltid förvald). För att ändra projektion högerklicka på scoutbilden, välj Modify och aktuell projektion. Vinkling av röret måste göra manuellt. - Positionera patienten. - Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen. - Ta en scoutbild (lägesbild för att se om aktuellt område visas). Vid omtag eller ny positionering välj NEW, annars klicka OK. Efter OK aktiveras stereoparet automatiskt. - Läkaren godkänner bilden. - Exponera – håll inne exponeringsknappen under tiden röntgenröret rör sig ± 15°. - Läkaren sätter Referens Point/Referenspunkt (längst ned till vänster i SYNGO). - Börja med vänster bild. Sätt korsen mitt i varandra. Om det är svårt att se – högerklicka i bilden och välj zoom from point. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset. - Markera likadant med höger bild. - Tryck Confirm. - Läkaren sätter Mål/Target - Markera/klicka på vänster bild, på den punkt där provet ska tas. - Markera likadant på höger bild. - Tryck Confirm. - Välj aktuell nål under menyn Acquisition - Återgå till Biopsy - Markera siffrorna i rutan, i vänster nedre hörn. - Transmit. En ruta med nålval kommer upp. - Bekräfta nålval igen. - Biopsienheten ställer in sig på målet. - Montera nålhållare och bushings. - Desinficera insticksstället med Klorhexidinsprit 5 mg/ml eller motsvarande. - Läkaren lägger bedövning och hudsnitt med skalpellen. - Ta en nållägesbild om läkaren ordinerar. Klicka på andra stereoparet. - Om läkaren vill flytta nålen manuellt (X, Y, Z) måste en av åsidosättningsknapparna hållas inne. Förflyttning i X-riktning (X= vä/hö) Förflyttning i Y-riktning (Y=bakåt/framåt) Förflyttning i Z-riktning (Z = upp/ner) - Vid behov: För undan röntgenröret genom att hålla inne ”vinklingsknappen” höger/vänster. Glöm inte vinkla tillbaka röret till ursprungsposition vid eventuell nållägesbild. - Läkaren tar biopsiprov och lägger preparatet i biopsikorgen/petriskålen. - Provet röntgas i Faxitronen/stativet. Dx/Sin-märkning via RIS. - Efter godkännande av läkaren läggs preparatet i formalin. - Eventuell för läkaren in en intrammamarmarkör. Lägg i så fall till ett undersökningskort: undersökningskod 66600 Mammografisk indikering. Dokumentera under material, vilken markör som används. - Avsluta undersökningen i Modalitet. - Ta bort nål, nålförare och nålhållare. Biopsienheten går automatiskt till sitt ursprungsläge. Släpp kompressionen. - Sätt förband på bröstet. |  |
| Hantering av prover/remiss |  |  |
| Information/förfrågan till polikliniska patienten | ”Går det bra om provet sparas till forskning?” Biobankslagen (1177.se) Informationsblad till patient – Prov i vården (Nationella Biobanksrådet) |  |
| Uppmärkning | Märk upp burken/formaldehydlösning med etikett. - Skriv datum - Avdelning t. ex Bröst mott - Patientens personnummer (10 siffror) och namn - Undersökning: Biopsi. Stäm av patientdata på etikett och remiss med patient! Vid prov från olika lokalisationer märk: numrering, höger eller vänster. |  |
| Remiss | Använd Remiss ”Patologi” – exempel: - Mall remiss Patologi Kalk, - Mall remiss Patologi Core Vid prov från både höger och vänster bröst – använd en remiss/bröst. Remissen ska innehålla: - Remitterande inrättning, namn, personnummer (10 siffror), kopia till Mammografiavd, provtagningsdatum, notera tiden på PAD-remissen då preparatet läggs i formalin. - Klinisk data (vid prov från olika lokalisationer numrering, höger eller vänster). - Remitterande läkare/sign - Prov/lokalisation, Provtagningsdatum. - Antal burkar/rör, Sign |  |
| Prov och remiss lämnas | Patologen plan 3. Följ rutin Provinlämning till Patologen, Bröstcentrum då patologen är obemannad. |  |
| Efter undersökningen |  |  |
| Dokumentation i PACS | - Provtagning med mer än en förändring – skapa ett undersökningskort för varje förändring. - Fyll i Läkemedel i undersökningskortet. - Notera i Remissanteckningar – Info om Biobankslagen. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |
| Eftervård | Alvedon 1 g enligt ordination eller motsvarande. Kontakta Bröstmottagningen för återbesök. Lämna patientinformation: Information angående provsvar efter vävnadsprov via Bröstmottagningen. |  |