Bröstpunktion med finnål – stereotaxisk

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, endast smärre förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet. |  |
| Undersökningskod | 66500 Mammografisk bröstpunktion med finnål |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Arbetsfördelning | Tekniksjuksköterska Ansvarar för bildtagning och all dokumentation Omvårdnadssjuksköterska Ansvarar för patienten samt assisterar läkaren vid provtagning. |  |
| Kompressionsplatta | Kompressionsplatta för stereotaktisk undersökning. |  |
| Förberedelser apparatur | - Gör alltid en stereotest innan undersökningen. - Stereotest/Tomosyntestest – Montering av bord med tillbehör |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO, välj Stereo right/left. |  |

| Material | - Op-handduk - Bushing 22 G, 0,71 mm - Markör - Rundtork - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Spruta 20 ml (aspiration) - Kanyl 88 mm Spinocan - Cytologihandtag - Mellanstycke - Objektglas 5 st - Utstrykningsglas 1 st - Burk till objektglas - Kompress, Tegaderm - Handskar - Plastförkläde |
| --- | --- |
| ## Undersökning |  |
| Bildtagning | Se nedan under Tillvägagångssätt. |
| Tillvägagångssätt | - Duka fram materialet. - Sätt fast markören med tejp på kompressionsplattan (lättare att orientera sig i bilden). - Patienten sitter på en stol vid röntgenapparaten. - Välj rätt procedur i SYNGO: Välj Stereo Right eller Stereo Left i SYNGO (CC-projektion alltid förvald). För att ändra projektion högerklicka på scoutbilden, välj Modify och aktuell projektion. Vinkling av röret måste göra manuellt. - Positionera patienten - Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen. - Ta en scoutbild (lägesbild för att se om aktuellt område visas). Vid omtag eller ny positionering välj NEW, annars klicka OK. Efter OK aktiveras stereoparet automatiskt. - Läkaren godkänner bilden. - Exponera – håll inne exponeringsknappen under tiden röntgenröret rör sig ± 15°. - Läkaren sätter Referens Point/Referenspunkt (längst ned till vänster i SYNGO). - Börja med vänster bild. Sätt korsen mitt i varandra. Om det är svårt att se – högerklicka i bilden och välj Zoom from point. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset. Återgå till ursprunget genom att högerklicka och välja Home zoom pan. - Markera likadant på höger bild. - Tryck Confirm. - Läkaren sätter Mål/Target - Markera/klicka på vänster bild, på den punkt där provet ska tas. - Markera likadant på höger bild - Tryck Confirm. - Välj aktuell nål under menyn Acquisition - Återgå till Biopsy - Markera siffrorna i rutan, i vänster nedre hörn. - Transmit. Bekräfta nålval igen. - Biopsienheten ställer in sig på målet. - Sätt fast nålhållare och bushings. - Desinficera insticksstället med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. - Ta en nållägesbild om läkaren ordinerar. Klicka på andra stereoparet. - Om läkaren vill flytta nålen manuellt (X, Y, Z) måste en av åsidosättningsknapparna hållas inne. - Vid behov: För undan röntgenröret genom att hålla inne ”vinklingsknappen” höger/vänster. Glöm inte vinkla tillbaka röret till ursprungsposition vid eventuell nållägesbild. - Läkaren tar cytologiprov och gör utstryk på objektglas. - Avsluta undersökningen i Modalitet. - Ta bort nål och nålhållare. Biopsienheten går automatiskt till sitt ursprungsläge. Släpp kompressionen. - Komprimera insticksstället. - Sätt förband på bröstet. |

| Hantering av prover/remiss |  |
| --- | --- |
| Information/förfrågan till polikliniska patienten | ”Går det bra om provet sparas till forskning?” Biobankslagen (1177.se) Informationsblad till patient – Prov i vården – för utskrift (Nationella Biobanksrådet) |
| Uppmärkning | Märk upp 5 objektglas som numreras 1-5. Varje glas märks med - Sidoangivelse - Patientens personnummer (10 siffror) och namn Stäm av patientdata med patient, objektglas och remiss! Objektglas förpackas i transporthylsor. |
| Remiss | Använd Remiss ”Allmän Cytologi (ej gyn)” – exempel: Mall remiss Cytologi. Vid prov från både höger och vänster bröst – använd en remiss/bröst. Remissen ska innehålla: - Lab/Sign - Remitterande inrättning (förtryckt) - Namn, personnummer (10 siffror) - Provtagningsdatum. - Remitterande läkare - Bröstpunktat – Sidoangivelse - Punktionssätt - Antal glas - Klinisk data, utmärkt område för provtagning - Rutin eller Snabbsvar |
| Prov och remiss lämnas | Patologen plan 3. |
| Efter undersökningen |  |
| Dokumentation i PACS | - Provtagning med mer än en förändring – skapa ett undersökningskort för varje förändring. - Notera i Remissanteckningar – Info om Biobankslagen. - Stoppa undersökningen i PACS. |
| Eftervård | Ingen. |