Kalibrering – Siemens Mammomat Revelation

Syfte

Upprätthålla bildkvaliteten.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, Uppdaterat länk.

Åtgärder

Kalibrering ska utföras:

Var tredje månad – Contact + Magnification + Tomosynthesis – meddelande om tid visas i SYNGO.

Om rumstemperaturen avviker mer än 7° från den senaste kalibreringstemperaturen. Då visas ett meddelande. Meddelandet försvinner så fort temperaturområdet från den senaste kalibreringen uppnås.

1 gång/år – Biopsienheten – meddelande visas i SYNGO.

Vid kalibrering bör mammografiapparaten varit använd minst 30 minuter.

Kalibrering med kalibreringstyp Contact utförs på samtliga röntgenapparater, 
lab 1, 2, 3 + vagnar.

Kalibrering med kalibreringstyp Magnification + Tomosynthesis utförs på lab 1, 2 och 3.

Kalibrering med kalibreringstyp Biopsienheten utförs på lab 2 och 3 (1 gång/år)

Kalibrera

Kalibrera Contact

Kalibrera Magnification

Kalibrera Tomosynthesis

Kalibrering av Biopsienheten

Kalibrering Contact/Magnification

Ta bort ansiktsskyddet.

Ta bort kompressionsplattan.

Välj Patient i listen – Detector calibration.

Välj Contact eller Magnification.

Klicka på Start Calibration.

Säkerhetsfråga: Bekräfta att inga hinder finns i strålfältet – Tryck OK.

Exponera.

Meddelande visas när beräkningen har lyckats: Dector Calibration process has been successfully performed in mode. MAGNIFACATION/CONTACT with Rhodiumfilter. All parameters in specification. – Tryck OK.

Fönstersätt bilden om bilden är godkänd, Tryck Continue.
 Om bilden inte är godkänd – Tryck Repeat. Ny bild läggs till, upprepa exponeringen.

Systemet är klart att använda om kalibreringen är ok. Vid behov kontakta sjukhusfysiker.

Ytterligare information se, bruksanvisning till Siemens Revelations nya pärm.

Kalibrering Tomosyntesis

Ta bort ansiktsskyddet.

Ta bort kompressionsplattan.

Välj Patient i listen – Detector calibration

Välj Tomosynthesis.

Klicka på Start Calibration.

Säkerhetsfråga: Bekräfta att inga hinder finns i strålfältet – Tryck OK.

Exponera tills alla 26 exponeringspulser är slutförda. Vridarmen förblir i 0 graders-läge.

Meddelande visas när beräkningen har lyckats:

- Dector Calibration process has been successfully performed in mode TOMOSYNTHESIS with Rhodium filter. All parameters in specification – Tryck OK.

Fönstersätt bilden om bilden är godkänd – Tryck Continue, om bilden inte är godkänd – Tryck Repeat. Ny bild läggs till, upprepa exponeringen.

Systemet är klart att använda om kalibreringen är ok. Vid behov kontakta sjukhusfysiker.

Ytterligare information se, bruksanvisning till Siemens Revelations nya pärm.

Kalibrering av Biopsienheten

- Installera biopsienheten. OBS! Ingen kompressionsplatta.

- Välj Patient i listen – välj Biopsi Calibration. Var uppmärksam på meddelande i 
blå list.

- Följ instruktionerna i fönstret Calibration.

- Klicka på Move to position. Den första positionen intas.

- Montera nålhållaren med bushings och sätt i kalibreringsnålen.

- Exponera.

- Det första stereoparet insamlas (28 kW,56 mAs,W/Rh).

- Klicka på Ref. Point.

- Sätt korsen mitt i varandra. Om det blir svårt att se:

  - Högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden.

  - Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset.

  - Återgå till ursprunget: högerklicka och välj Home zoom pan.

  - Gör likadant med höger bild.

  - Tryck Confirm.

- Ställ in målpunkterna genom att klicka med musen på nålspetsen. 
Om det blir svårt att se:

  - Högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden.

  - Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset.

  - Återgå till ursprunget: högerklicka och välj Home zoom pan.

  - Gör likadant med höger bild.

- Bekräfta nålpunktens position med Confirm.

- Ta bort nålhållare och nål för att inta nästa position.

- Fortsätt på samma sätt för för andra och tredje stereoparet genom att upprepa 
punkt 4–11. Referenspunkten kontrolleras inte på nytt.

- När alla tre stereoparen ackvirerats visas ett meddelande. Läs meddelandet och 
bekräfta med OK.

- Ytterligare information se, bruksanvisning till Siemens Revelation.