# Kalibrering – Siemens Mammomat Revelation

## Syfte

Upprätthålla bildkvaliteten.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad.

## Åtgärder

Kalibrering ska utföras:

Var tredje månad – Contact + Magnification + Tomosynthesis – meddelande om tid visas i SYNGO.

Om rumstemperaturen avviker mer än 7° från den senaste kalibreringstemperaturen. Då visas ett meddelande. Meddelandet försvinner så fort temperaturområdet från den senaste kalibreringen uppnås.

1 gång/år – Biopsienheten – meddelande visas i SYNGO.

Vid kalibrering bör mammografiapparaten varit använd minst 30 minuter.

Kalibrering med kalibreringstyp Contact utförs på samtliga röntgenapparater, 
lab 1, 2, 3 + vagnar.

Kalibrering med kalibreringstyp Magnification + Tomosynthesis utförs på lab 1, 2 och 3.

Kalibrering med kalibreringstyp Biopsienheten utförs på lab 2 och 3 (1 gång/år)

## Kalibrera

Kalibrera Contact

Kalibrera Magnification

Kalibrera Tomosynthesis

Kalibrering av Biopsienheten

## Kalibrering Contact/Magnification

Ta bort ansiktsskyddet.

Ta bort kompressionsplattan.

Välj Patient i listen – Detector calibration.

Välj Contact eller Magnification.

Klicka på Start Calibration.

Säkerhetsfråga: Bekräfta att inga hinder finns i strålfältet – Tryck OK.

Exponera.

Meddelande visas när beräkningen har lyckats: Dector Calibration process has been successfully performed in mode. MAGNIFACATION/CONTACT with Rhodiumfilter. All parameters in specification. – Tryck OK.

Fönstersätt bilden om bilden är godkänd, Tryck Continue.
 Om bilden inte är godkänd – Tryck Repeat. Ny bild läggs till, upprepa exponeringen.

Systemet är klart att använda om kalibreringen är ok. Vid behov kontakta MT.

Ytterligare information se, bruksanvisning till Siemens Revelations nya pärm.

## Kalibrering Tomosyntesis

Ta bort ansiktsskyddet.

Ta bort kompressionsplattan.

Välj Patient i listen – Detector calibration

Välj Tomosynthesis.

Klicka på Start Calibration.

Säkerhetsfråga: Bekräfta att inga hinder finns i strålfältet – Tryck OK.

Exponera tills alla 26 exponeringspulser är slutförda. Vridarmen förblir i 0 graders-läge.

Meddelande visas när beräkningen har lyckats:

- Dector Calibration process has been successfully performed in mode TOMOSYNTHESIS with Rhodium filter. All parameters in specification – Tryck OK.

Fönstersätt bilden om bilden är godkänd – Tryck Continue, om bilden inte är godkänd – Tryck Repeat. Ny bild läggs till, upprepa exponeringen.

Systemet är klart att använda om kalibreringen är ok. Vid behov kontakta MT.

Ytterligare information se, bruksanvisning till Siemens Revelations nya pärm.

## Kalibrering av Biopsienheten

- Installera biopsienheten. OBS! Ingen kompressionsplatta.

- Välj Patient i listen – välj Biopsi Calibration. Var uppmärksam på meddelande i 
blå list.

- Följ instruktionerna i fönstret Calibration.

- Klicka på Move to position. Den första positionen intas.

- Montera nålhållaren med bushings och sätt i kalibreringsnålen.

- Exponera.

- Det första stereoparet insamlas (28 kW,56 mAs,W/Rh).

- Klicka på Ref. Point.

- Sätt korsen mitt i varandra. Om det blir svårt att se:

  - Högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden.

  - Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset.

  - Återgå till ursprunget: högerklicka och välj Home zoom pan.

  - Gör likadant med höger bild.

  - Tryck Confirm.

- Ställ in målpunkterna genom att klicka med musen på nålspetsen. 
Om det blir svårt att se:

  - Högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden.

  - Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset.

  - Återgå till ursprunget: högerklicka och välj Home zoom pan.

  - Gör likadant med höger bild.

- Bekräfta nålpunktens position med Confirm.

- Ta bort nålhållare och nål för att inta nästa position.

- Fortsätt på samma sätt för för andra och tredje stereoparet genom att upprepa 
punkt 4–11. Referenspunkten kontrolleras inte på nytt.

- När alla tre stereoparen ackvirerats visas ett meddelande. Läs meddelandet och 
bekräfta med OK.

- Ytterligare information se, bruksanvisning till Siemens Revelation.

- Vid behov kontakta MT.