Stereotest/Tomosyntestest – Montering av bord med tillbehör

Syfte

Handledning för montering av bord med tillbehör vid stereotest.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Arbetsplats

Siemens Mammomat Revelation

Tillbehör

Stereobord

Kompressionsenhet

Fantom

Nålhållare

Kalibreringsnål

1 stift

2 bushings

Ansiktsskydd

Montera stereobordet.

- För in bordet tills du hör ett klickljud

- Sätt kontakten i spåret och för till vänster

- Placera handkontroll på stativet

- Sätt på kompressionsenheten

- Placera fantomen enligt bild

- Markering på detektorn ska vara centrerat i hålet på fantomen. 
Sätt ett stift i mittenpositionen på fantomen.

- Komprimera lätt så att fantomet sitter på plats mot stereobordet

Utför Stereotest/Tomosyntestest

Se metodbok.

Montera nålförare och nål

- Montera 2 st bushings på nålföraren

- Sätt på nålföraren med bushings

- För därefter in kalibreringssnålen i nålföraren

- För ned nålen så att den överensstämmer med Mål/Target

- Ett speciellt ansiktsskydd (1) måste användas vid biopsier i tomosyntes. 
Ansiktsskydd (2) används vid stereotaxipunktion.