Tilläggsbild – LM-projektion (lateral-medial)

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Lämplig projektion inför trådindikering/corebiopsi/kalk |  |
| Undersökningskod | 66000 Mammografi klinisk 66059 Mammografiutredning selekterad |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Kompressionsplatta | 18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Starta undersökningen. - Välj Tilläggsbild enligt ordination (t ex R-LM, L-LM). |  |

| Undersökning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bildtagning |  | - LM-projektion – aktuellt bröst |  |
| R-LM Höger bröst | Röntgenröret vinklat 90° (horisontell strålriktning). Detektorn medialt om aktuellt bröst och i höjd med bröstbenets övre kant. Patienten lutar sig fram något mot detektorn. Handen på handtaget. Komprimera bröstet från lateralsidan. |  |  |
| L-LM Vänster bröst | Utförs som ovan. |  |  |
| Kriterier LM | - Bröstvårtan i profil - Ej slokande bröst - Väl komprimerat bröst - Ingen veckbildning - Synlig pectoralismuskel |  |  |
|  | Illustration LM-projektion |  |  |
| Efter undersökningen |  |  |  |
| Vid avslutad undersökning | - Stäng undersökningen i SYNGO. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |  |