Tomosyntestest

Syfte

Säkerställa exponeringsautomatik och bildkvalitet.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, bytt till Tomotest/Stereotest.

Apparatur

Siemens Mammomat Revelation

Montera stereoutrustning

Se anvisning Stereotest/Tomosyntestest – Montering av bord med tillbehör.

SYNGO

- Välj Local Database

- Markera AAAAA Tomotest/Stereotest + andra kuvertet

- Välj Patient i listen

- Klicka på Register

- Ett grått ifyllt formulär kommer fram

- Klicka på Exam

- Välj Procedure Tomobiopsi Right/Left

- Var uppmärksam på eventuella meddelande nedtill vänster på skärmen/blå list. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

- Dubbelklicka på första bilden = scoutbild

- Exponera

- Godkänn bilden genom OK

- Tomoscouten aktiveras.

- Exponera. Håll inne exponeringsknappen så länge ljudsignal hörs.

- Tomoscoutens snitt visas, bläddra i stacken tills bilden är tydlig genom att hålla muspekaren på pilen i lodräta listen för att skrolla bilden.

- Referenspunkten och referenskorset måste överensstämma. Tryck på Ref Point.
Vid behov måste referenspunkten justeras. Om det är svårt att se – högerklicka i bilden och välj Zoom from point. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så du kan flytta korset. Återgå till ursprunget – höger klicka och välj Home zoom pan.

- Tryck Confirm

- Sätt target i hålet på stiftet.

- Tryck Confirm längst ner till vänster.

- Calibration needle är förvald som aktuell nål. Kontrollera i Acquisition att rätt nål är vald.

- Markera siffrorna som står i rutan (vänster nedre hörn). Återgå till Biopsy.

- Transmit.

- Bekräfta nålval igen.

- Biopsienheten ställer in sig på målet.

- Montera nålhållare och bushings.

- Sätt i nålen, som ska stämma överens med target.

- Dubbelklicka och exponera stereoparet – håll inne exponeringsknappen under tiden röntgenröret rör sig ± 15 grader.

- Sätt mål/target.

- Markera en punkt på vänster bild.

- Markera likadant på höger bild. Om det blir svårt att se – högerklicka i bilden och välj Zoom from point, vänsterklicka för att förstora bilden. Tryck på Esc för att få bort förstoringsglaset så att du kan flytta korset. Återgå till ursprunget: högerklicka och välj home zoom pan.

- Tryck Confirm längst ner till vänster.

- Calibration needle är förvald som aktuell nål.

- Markera siffrorna som står i rutan (vänster nedre hörn).

- Transmit och bekräfta nålval.

- Biopsienheten ställer in sig på målet.

- Montera nålförare med bushings.

- Sätt i nålen som ska stämma överens med target.

- Ta bort nål och nålhållare avsluta sedan testet.

- Bocka i Skip EndExam Transfer Rules för att bilderna inte ska gå över till PACS.