Kalibrering och kontroll av mätutrustning för joniserande strålning

Syfte

Att mätinstrument som används för att mäta joniserande strålning visar korrekta mätvärden och att de därför konstanskontrolleras och kalibreras på korrekt sätt och med tillräcklig frekvens.

Förändringar sedan föregående version

Smärre förändringar.

Bakgrund

I NU-sjukvården används joniserande strålning inom många verksamheter, framför allt på radiologiska kliniken och inom nuklearmedicin. Enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska utrustningar som används i sådan verksamhet genomgå strålsäkerhetskontroll för att upprätthålla en strålsäker verksamhet.

Åtgärder

Instrument som behöver konstanskontrolleras eller kalibreras är:

Mätutrustning vid röntgenverksamhet, såsom mätare för röntgenstrålfält med tillhörande dosprober, cylinder- och planjonkammare samt direktvisande dosimetrar.

Mätutrustning vid nuklearmedicinsk verksamhet, såsom aktivitets-, kontaminations- och dosratsmätare samt direktvisande dosimetrar.

Mätutrustning för RN-händelse, vilka utgörs av intensimetrar med tillhörande dosprobe, spektrometer och direktvisande dosimetrar.

Alla kontroller ska dokumenteras.

Mätutrustning för röntgenverksamhet

Konstans- och funktionskontroller av mätinstrument avsedda för primära röntgenstrålfält utförs i normalfallet inte på sjukhuset. Kalibrering av utrustningen ska (om inget annat anges) ske vart tredje år, men kan göras oftare om leverantören av utrustningen rekommenderar det. Utrustningen kalibreras vid ett laboratorium som kan visa metrologisk spårbarhet om inget annat anges. Undantaget är movern som kalibreras av sjukhusfysiker vid leverans och därefter vart tredje år.

Direktvisande dosimetrar konstanskontrolleras årligen tillsammans med direktvisande dosimetrar för nuklearmedicin. Direktvisande dosimetrar som endast används i utbildningssyfte behöver endast kontrolleras vart tredje år.

Sjukhusfysiker ska se till att konstanskontroll/kalibrering görs med tillräcklig frekvens och att batterier till direktvisande dosimetrar byts med sådan frekvens att instrumentens funktion kan säkerställas.

Sjukhusfysiker ska, i samråd med strålskyddsexpertfunktion/strålningsfysikalisk ledningsfunktion, se till att instrumenten är kalibrerade vid strålkvaliteter lämpliga för de röntgenstrålfält som används vid samtliga verksamheter med röntgen inom förvaltningen.

Mätutrustning inom nuklearmedicin

För alla instrument för mätning och övervakning av strålning i arbetsmiljön, för bestämning av strålningsnivåer kring arbetsmoment och kända eller okända kontaminationer ska kontroll avseende funktion och inställningar utföras årligen. Dessutom ska årlig kontroll av dosrat utföras gentemot en spårbar referensstrålkälla (Cs-137) på 3 olika avstånd.

Kalibrering av aktivitetsmätare utförs i samband med att ny utrustning installeras och tas i bruk. Dessutom ska daglig och veckokontroll utföras. Årligen utförs också linjäritetskontroll och calibration check.

Sjukhusfysiker ska se till att konstanskontroll/kalibrering blir gjord och att batterier till mätutrustningen byts med sådan frekvens att instrumentens funktion kan säkerställas.

Daglig och veckokontroll av aktivitetsmätare utförs av för ändamålet utbildad personal. Linjäritetsmätning och calibration check av aktivitetsmätare utförs av sjukhusfysiker.

Sjukhusfysiker ska, i samråd med strålskyddsexpertfunktionen/strålningsfysikalisk ledningsfunktion, se till att lämpliga dos- och dosratsvarningar är inställda.

Mätutrustning för RN-händelse

Alla instrument ska kontrolleras med avseende på funktion och inställningar en gång per år. Direktvisande dosimetrar konstanskontrolleras årligen tillsammans med direktvisande dosimetrar för nuklearmedicin. Dosimetrarna skickas på kalibrering ifall konstanskontrollen blir underkänd eller minst vart femte år.

Sjukhusfysiker ska se till att konstanskontroller blir gjorda och att batterier till mätutrustningen byts med sådan frekvens att instrumentens funktion kan säkerställas, oftast årligen.

Sjukhusfysiker ska i samråd med strålskyddsexpertfunktion/
strålningsfysikalisk ledningsfunktion se till att lämpliga dos- och dosratsvarningar är inställda.

Intensimetrar och tillhörande prober ska årligen kontrolleras avseende dosrat mot en spårbar referensstrålkälla (Cs-137) för kontroll av linjäritet och larmsignal.

Referenser

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift SSMFS 2018:1

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift SSMFS 2018:5