Dok.ID: 32913

Uppföljning av höga huddoser

Bakgrund

Lokala stråleffekter på huden kan uppstå vid höga stråldoser, detta kan uppkomma 
vid till exempel långvariga genomlysningsprocedurer eller omfattande exponering inom 
samma område. Detta kan främst uppkomma vid interventionella procedurer, men även 
vid röntgenvägledda operationer. En stråleffekt på huden kan endast ske för en stråldos 
över ett visst värde. En stråldos till hud över värdet kan vara berättigad, men de skador 
som kan uppkomma en tid efter bestrålningen behöver följas upp. 
Doserna dokumenteras i RIS-system/operations registreringssystem.

Syfte

Att försäkra sig om att patienter som erhållit stråleffekt på hud följs upp så att de kan få 
den behandling de behöver.

## Förändringar sedan föregående version

Lagt till DAP-värde för rapportering för Loop-X (CBCT på operation Uddevalla)

Åtgärder

Operatör/opererande läkare ska:

- kontrollera tidigare undersökningar/behandlingar som gjorts i samma område för 
att separera dem med minst 2 månader, om medicinskt möjligt (men annars med så 
lång tid som möjligt) [3, 4]

- efter aktuell undersökning/behandling beräkna den sammanlagda stråldosen som 
gjorts inom 2 månader och jämföra med värdena i Tabell 1

- återkoppla stråldoser över värdena i Tabell 1 till röntgensjuksköterska/
operationssjuksköterska

- skriva i remissvar då patienten har fått stråldoser över värdena i Tabell 1 (vilka kan 
ge hudskador) och att patienten då ska följas upp vid återbesök

- återkoppla fall med hudskador (även hudrodnad) till sjukhusfysiker.

Röntgensjuksköterska/operationssjuksköterska ska:

- i de fall då stråldosen till hud överskrider värdena i Tabell 1:

uppmana patienten att göra en självinspektion en tid efter röntgenundersökningen 
eller behandlingen genom att ge skriftlig information till patienten 
(Information till patient om höga huddoser).

Sjukhusfysiker ska:

- vid behov göra bedömning eller beräkning av stråldos.

Tabell 1. Värden för uppföljning av hudskador för olika utrustningstyper [1, 2].

| Interventionsutrustning | 5 000 mGy |
| --- | --- |
| Mobila C-bågar | 50 000 cGycm2 eller 50 000 µGym2 |
| Loop-X | 500 Gycm2 |
| Biplan båge modell 600S | 50 000 µGym2 |
| Biplan båge modell 500E | 500 000 mGycm2 |

Referenser

- NCRP Report No. 168, Radiation dose management for fluoroscopically-guided 
interventional medical procedures; 2010

- IAEA Trigger levels for follow-up of patients to detect clinically relevant tissue reactions.

- Stecker et al. Guidelines for Patient Radiation Dose Management. J Vasc Interv Radiol 2009; 20:S263–S273

- AAPM Medical Physics Practice Guideline 12.a: Fluoroscopy dose management; J Appl Clin Med Phys. 2022;23:e13526.