Kvalitetskontroll av aktivitetsmätare

Bakgrund

Aktivitetsmätare används vid beredning av radioaktiva läkemedel. Det finns fyra mätare inom de nuklearmedicinska enheterna i NU-sjukvården. Det finns två på NÄL och två på Uddevalla sjukhus, alla av modellen Comecer VIK-202.

Syfte

Att säkerställa funktionen och mätnoggrannheten hos aktivitetsmätare, så att patienten erhåller rätt mängd aktivitet vid undersökningen.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Innehåll

Bakgrund	1

Syfte	1

Förändringar i denna version	1

Utförande	3

Comecer VIK-202	3

Daglig kontroll	3

Zero adjustment	3

Bias correction	3

Background effect	3

Accuracy and constancy test	3

Test ej godkänt	3

Veckokontroll	4

Årlig kontroll	4

Linearitet	4

Precision	4

Calibration check	4

Vid behov	4

Referenser	4

Utförande

BMA på nuklearmedicin utför varje morgon daglig kontroll innan aktivitetsmätningar genomförs, samt veckokontroll en gång per vecka. Sjukhusfysiker utför årlig kontroll, som står beskrivet sist i dokumentet, samt trendanalys.

Comecer VIK-202

Daglig kontroll

När en daglig kontroll måste utföras visas en textruta i det nedre högra hörnet på skärmen.

- Kontrollera displayfunktionen samt att klockan visar rätt tid.

- Klicka på  eller på den gula textrutan för att komma till menyn för kvalitetskontroller.

- Markera Every day och klicka på Start för att starta det första testet. Du kommer nu stega igenom fyra olika tester.

Zero adjustment

- Ta bort alla strålkällor i närheten och klicka OK eller vänta.

- Om testet visar Passed klicka OK eller vänta i några sekunder för att nästa test ska starta.

Bias correction

- Om testet visar Passed klicka OK eller vänta i några sekunder för att nästa test ska starta.

Background effect

- Testet tar ca 15–30 sekunder att utföra.

- Skriv upp värdet i dokumentet ”Eluering och beredning av radiofarmaka”/”Dispensering av radiofarmaka”

- Om testet visar Passed klicka OK eller vänta i några sekunder för att nästa test ska starta.

Accuracy and constancy test

- Markera rätt källa (137Cs) och placera denna i aktivitetsmätaren. Klicka därefter på Start.

- Testet tar ca 15–30 sekunder att utföra.

- Kontrollera att testet för både Accuracy och Constancy visar Passed.

- 137Cs-källan placeras i sin blyburk som förvaras i överräckningsskåpet.

Test ej godkänt

Om något test indikerar Failed:

Kontrollera så att det är fritt från aktivitet i närheten. Kontrollera även att dippern eller well-linern inte är kontaminerad. Utför kontrollen en gång till. Om testet ändå inte är godkänt kontaktas sjukhusfysiker.

Veckokontroll

- Klicka på  för att komma till menyn för kvalitetskontroller.

- Markera Every week eller High voltage och klicka på Start.

- Ta bort alla strålkällor i närheten av aktivitetsmätaren och klicka OK eller vänta.

- Vänta i ca 30 sekunder och klicka därefter OK om testet visar Passed.

- Efter detta test ligger bakgrundsaktiviteten något högt. Denna kommer minska under ca en minut och återgå till det normala.

Årlig kontroll

Sjukhusfysiker utför samtliga årliga kontroller och resultatet sparas på gemensam hårddisk. Trendanalys av dagliga- samt veckokontroller bör också genomföras i samband med årlig kontroll. Samtliga moment utgår från Rekommendationer – Kvalitetskontroller Aktivitetsmätare (Svensk Förening för Nuklearmedicin). Utför först daglig samt veckovis kontroll enligt beskrivning ovan och fortsätt därefter med årlig kontroll.

Linearitet

Mät aktiviteten av 99mTc i flaska samt spruta över flera dagar. Aktivitetsinnehåll i både flaska och spruta ska vara lika stort eller större än den högsta aktivitet som mäts upp i klinisk verksamhet. Mätningen ska pågå till dess att aktiviteten understiger den lägsta, kliniskt använda aktiviteten. Avvikelsen i varje mätpunkt är det aktuella värdet dividerat med det sönderfallskorrigerade medelvärdet av samtliga mätningar. Åtgärdsnivå är ±5% och toleransnivå är ±10%.

Precision

Använd ca 500 MBq 99mTc i spruta och genomför 10 mätningar i snabb följd. Höj och sänk hållaren mellan varje mätning. Åtgärdsnivån för uppmätta mätvärdens variationskoefficient är ±1% och toleransnivån är ±5%.

Calibration check

För aktivitetsmätare Comecer – VIK-202 ska calibration check utföras årligen. För att göra detta används tre källor, 60Co, 137Cs och 57Co.

Vid behov

Vid behov genomförs kontroll av mätuppställningens geometriberoende samt behållarens attenueringsberoende. Se Rekommendationer - Kvalitetskontroller Aktivitetsmätare för metodik.

Referenser

Svensk Förening för Radiofysik (2015). Rekommendationer - Kvalitetskontroller Aktivitetsmätare.

Comecer. Dose Calibrator Use and maintenance manual. Product version 1.20.