Kvalitetskontroll av aktivitetsmätare

Bakgrund

Aktivitetsmätare används vid beredning av radioaktiva läkemedel. Det finns fyra mätare inom de nuklearmedicinska enheterna i NU-sjukvården. Det finns två på NÄL och två på Uddevalla sjukhus, alla av modellen Comecer VIK-202.

Syfte

Att säkerställa funktionen och mätnoggrannheten hos aktivitetsmätare, så att patienten erhåller rätt mängd aktivitet vid undersökningen.

Förändringar i denna version

Tagit bort dokumentation på papper

Nytt arbetssätt gällande Trendanalys

Anpassat för IBC-NM istället för IBC-Lite

Innehåll

Bakgrund	1

Syfte	1

Förändringar i denna version	1

Utförande	3

Comecer VIK-202	3

Daglig kontroll	3

Zero adjustment	3

Bias correction	3

Background effect	3

Accuracy and constancy test	3

Test ej godkänt	3

Veckokontroll	4

Test ej godkänd	4

Årlig kontroll	4

Trendanalys	4

Linjäritet	5

Precision	5

Calibration check	5

Vid behov	6

Referenser	6

Utförande

BMA på nuklearmedicin utför varje morgon daglig kontroll innan aktivitetsmätningar genomförs, samt veckokontroll en gång per vecka. Sjukhusfysiker utför årlig kontroll, som står beskrivet sist i dokumentet, samt trendanalys.

Comecer VIK-202

Daglig kontroll

När en daglig kontroll måste utföras visas en textruta i det nedre högra hörnet på skärmen.

- Logga in i IBC-NM.

- Klicka på  för att komma till menyn för kvalitetskontroller.

- Markera Every day och klicka på Start för att starta det första testet. Du kommer nu stega igenom fyra olika tester.

Zero adjustment

- Ta bort alla strålkällor i närheten och klicka OK eller vänta.

- Om testet visar Passed klicka OK eller vänta i några sekunder för att nästa test ska starta.

Bias correction

- Om testet visar Passed klicka OK eller vänta i några sekunder för att nästa test ska starta.

Background effect

- Testet tar ca 15–30 sekunder att utföra.

- Om testet visar Passed klicka OK eller vänta i några sekunder för att nästa test ska starta.

Accuracy and constancy test

- Markera rätt källa (137Cs) och placera denna i aktivitetsmätaren. Klicka därefter på Start.

- Testet tar ca 15–30 sekunder att utföra.

- Kontrollera att testet för både Accuracy och Constancy visar Passed.

- 137Cs-källan placeras i sin blyburk som förvaras i överräckningsskåpet.

Test ej godkänt

Om något test indikerar Failed:

Kontrollera så att det är fritt från aktivitet i närheten. Kontrollera även att dippern eller well-linern inte är kontaminerad. Utför kontrollen en gång till. Om testet ändå inte är godkänt kontaktas sjukhusfysiker.

Veckokontroll

- Klicka på  för att komma till menyn för kvalitetskontroller.

- Markera Every week eller High voltage och klicka på Start.

- Ta bort alla strålkällor i närheten av aktivitetsmätaren och klicka OK eller vänta.

- Vänta i ca 30 sekunder och klicka därefter OK om testet visar Passed.

- Efter detta test ligger bakgrundsaktiviteten något högt. Denna kommer minska under ca en minut och återgå till det normala.

Test ej godkänd

Om testet indikerar Failed:
Kontrollera så att det är fritt från aktivitet i närheten. Kontrollera även att dippern eller well-linern inte är kontaminerad. Utför kontrollen en gång till. Om testet ändå inte är godkänt, starta om datorn och utför kontrollen en gång till. Om testet fortfarande inte är godkänt kontaktas sjukhusfysiker.

Årlig kontroll

Sjukhusfysiker utför samtliga årliga kontroller och resultatet sparas på gemensam hårddisk. Trendanalys av dagliga- samt veckokontroller bör också genomföras i samband med årlig kontroll. Samtliga moment utgår från Rekommendationer – Kvalitetskontroller Aktivitetsmätare (Svensk Förening för Nuklearmedicin). Utför först daglig samt veckovis kontroll enligt beskrivning ovan och fortsätt därefter med årlig kontroll.

Trendanalys

- Öppna filen Trendanalys - daglig kontroll av aktivitetsmätare och kolla vilket som är det sista datumet som lagts in för respektive aktivitetsmätare

- Gå till  och klicka på Overview.

- Klicka på Period och välj från det senaste som lagts in i excel-tabellen till dagens datum.

- Klicka på Daily.

  - Spara som CSV-fil och öppna filen

  - Kopiera Deviation (alla celler med procent-tal i sig) samt tillhörande datum och klistra in i nästa lediga rad i filen Trendanalys - daglig kontroll av aktivitetsmätare (separata flikar för varje aktivitetsmätare)

    - Ta bort alla tomma rader

    - Om värdet inte dyker upp i grafen i sammanställningsfliken – se till att den nya raden är inkluderad i tabellen genom att antingen ändra tabellstorleken under fliken Tabelldesign eller dra i nedersta högra hörnet av tabellen.

  - Kontrollera trenderna i grafen i sammanställningsfliken så att det ligger någorlunda stabilt. Det kommer variera lite, men skulle det ha varit utanför tolerans säger testet till.

- Spara filen innan den stängs.

Linjäritet

Mät aktiviteten av 99mTc i flaska samt spruta över flera dagar. Aktivitetsinnehåll i både flaska och spruta ska vara lika stort eller större än den högsta aktivitet som mäts upp i klinisk verksamhet. Mätningen ska pågå till dess att aktiviteten understiger den lägsta, kliniskt använda aktiviteten. Används IBC-NM:s automatiska test måste aktiviteten gå under 1 MBq för att det ska kunna avslutas. Avvikelsen i varje mätpunkt är det aktuella värdet dividerat med det sönderfallskorrigerade medelvärdet av samtliga mätningar. Åtgärdsnivå är ±5% och toleransnivå är ±10%.

- Gå till  och välj Linearity test.

- Kontrollera att Tc-99m är valt. Ändra till 72 minuters intervall och klicka därefter på Automatic.

- Placera strålkällan och starta mätningen.

- För att pausa testet klicka på Pause. Nu kan IBC användas som vanligt.

- För att återuppta testet gå till Linearity test igen. Klicka på OK när frågan om att återuppta testet kommer. Klicka på Automatic för att starta. Testet avslutas automatiskt när aktiviteten är under 1 MBq. Tryck OK för att spara resultatet.

- Spara resultatet på gemensam hårddisk.

Det går även att utföra manuella mätningar genom att klicka på Manual istället för Automatic.

Precision

Använd ca 500 MBq 99mTc i spruta och genomför 10 mätningar i snabb följd. Höj och sänk hållaren mellan varje mätning. Åtgärdsnivån för uppmätta mätvärdens variationskoefficient är ±1% och toleransnivån är ±5%.

- Gör mätningarna på ”startsidan” av IBC-NM (se till att 99mTc-fönster är valt vid mätning).

- Fyll i resultatet i excel och spara på gemensam hårddisk.

Calibration check

För att göra Calibration check används tre källor, 60Co, 137Cs och 57Co.

- Gå till , välj Calibration check och klicka på Start.

- Kontrollera att du har rätt källor genom att jämföra serienummer.

- Klicka på Start och följ instruktionerna på skärmen.

- Spara resultatet på gemensam hårddisk.

Vid behov

Vid behov genomförs kontroll av mätuppställningens geometriberoende samt behållarens attenueringsberoende. Se Rekommendationer - Kvalitetskontroller Aktivitetsmätare för metodik.

Referenser

Svensk Förening för Radiofysik (2015). Rekommendationer - Kvalitetskontroller Aktivitetsmätare.

Comecer. Dose Calibrator Use and maintenance manual. Product version 1.20.

Hittas i Fysiker G-katalog

Hittas i Fysiker G-katalog