SPECT/CT undersökning på Discovery SPECT/CT

Bakgrund

På Nuklearmedicin på NÄL och på Uddevalla sjukhus finns en SPECT/CT-kamera av modell Discovery 870 CZT respektive Discovery 670 Pro. Kameran består av en gammakameradel (SPECT) och en CT-del. Efter SPECT/CT-bildtagning autorekonstrueras CT-bilderna. Även metallartefaktsreduktion används vid behov.

Syfte

Syftet med rutinen är att beskriva hur SPECT/CT-bildtagningen på kamerorna utförs 
samt att beskriva hur bilder automatiskt rekonstrueras och skickas. 
Dessutom beskrivs var CT-bilder med metallartefaktsreduktion ska skickas och hur de rekonstrueras.

Förändringar sedan föregående version

Flytta CT-bilder till CT-kort i Sectra IDS7.

Metallartefaktsreduktion möjlig på båda sjukhus.

Tillagt när och hur man tar om en scout.

Förtydligat att alla bilder i serierna ska ha rekonstruerats klart innan de skickas.

Ansvar

BMA utför undersökningen enligt beskrivningen och ser till att bilderna autorekonstrueras och skickas till PACS. Vid metallartefaktsreduktion skickas ytterligare bilder till aktuell plats.

Bakgrund	1

Syfte	1

Förändringar sedan föregående version	1

Ansvar	1

Inledande SPECT vid SPECT/CT (emission first)	3

Flera FOV i sammanhängande bildtagning utan SmartConsole	3

Flera FOV i sammanhängande bildtagning med Smartconsole	3

NM-SPECT	3

Scout	4

CT	4

Inledande CT vid SPECT/CT (CT-first)	5

Positionering av patient	5

Scout	6

CT	6

NM-SPECT	6

Tips & trix	7

Ofrivilligt tryck på landmark på CT:n	7

Nedstängning av CT-protokoll innan scan är utfört	7

Rekonstruktion, överföring av bilder & metallartefaktsreduktion	8

Rekonstruktion	8

Överföring av CT till PACS	9

Rekonstruktion av MAR-bilder i SmartConsole	9

Rekonstruktion av MAR-bilderna i Xeleris	9

Inledande SPECT vid SPECT/CT (emission first)

Flera FOV i sammanhängande bildtagning utan SmartConsole

För att ändra antalet field of views (FOVs) tryck på Tomo Location parameters 
och sedan FOV settings.

Välj önskat antal SPECT-fält i Number of FOVs.

För att byta ordning på bildtagningarna klicka Table in respektive Table out position.

Om CT också ska köras bocka i rutan Aquire CT.

Flera FOV i sammanhängande bildtagning med Smartconsole

Gå till SmartConsole och öppna aktuell patient.

Lås upp SPECT-CT evo längst till höger på skärmen.

Flytta markören för scanområdet till önskat område.

Behövs ett större område klicka på +.

Klicka Apply Ranges två gånger efter varandra.

NM-SPECT

Se till att aktuell kroppsdel inte ligger högre än 160 cm på britsen.

Se till att rutan Emission first är i bockad.

Tryck Apply.

Tryck på britsens linjal ungefär på mitten av önskat FOV.

Tryck SET på handkontrollen.

Justera vid behov britsläget med IN respektive OUT.

Tryck GO på handkontrollen för att starta SPECT-insamlingen.

Direkt efter avslutad NM-bild tryck GO på handkontrollen. Kameran växlar 
över till CT:n och britsen körs in i CT-gantryt. Övervaka patienten noga vid brits-förflyttningen så att ingen kroppsdel slår i gantryt.

Justera så att patienten ligger i rätt höjd med hjälp av positioneringslaser.

- OBS! Tryck inte på Landmark för då försvinner din positionsinställning som du 
gjort på britsens linjal. Om du råkat göra detta se Tips & trix.

Scout

Vid inledande SPECT så finns vissa undersökningar som inte använder någon scout, 
hoppa då till punkten CT.

Om CT-bilden ska vara längre än NM-bilden, öka då längden på scouten genom 
att justera Start och end location. Det är viktigt att scouten täcker det intressanta området för att dosmoduleringen ska fungera.

Tryck Confirm.

Tryck Flytta till startposition när knappen blinkar.

Tryck Starta avsökning när knappen blinkar.

Scouten visas på skärmen.

- Om önskat undersökningsområde inte finns med på scouten, eller om större 
metallobjekt glömt avlägsnas från patienten, behöver scouten tas om. 
Efter att det eventuella metallobjektet avlägsnats;

Klicka på repeat series, justera start och end location så det täcker önskat område och ta om scouten enligt ovan.

Tryck Next series.

Anpassa undersökningsområdet (det gröna nätet) efter önskat område.

- Går det inte att ändra undersökningsområdet, se till att Exam Rx (högst upp till 
vänster på den högra skärmen) och Show localizer (på den vänstra skärmen) är valda.

CT

Tryck på fliken med transversalsnittet. Sätt bredden på FOV till 70 cm.

Flytta den röda klammern (NM bildens FOV) på höger sida till önskat område.

Tryck Confirm.

Tryck Flytta till startposition när knappen blinkar.

Tryck Starta avsökning när knappen blinkar.

Tryck CT Acq completed när CT:n är klar.

Tryck Close session när bildtagningen är avslutad.

Inledande CT vid SPECT/CT (CT-first)

Positionering av patient

Se till att aktuell kroppsdel inte ligger högre än 160 cm på britsen.

För att ändra antalet FOVs tryck på Tomo Location parameters och sedan FOV settings.

Välj önskat antal SPECT-fält i Number of FOVs (field of views).

Tryck på Key parameters.

Bocka i rutan CT-first.

Tryck Apply.

Tryck SET på handkontrollen utan att trycka på linjalen innan.

Gå runt till CT gantryt.

Uppmana patienten att blunda och tänd laserlampan så att linjerna syns.

Centrera höjden och ställ in landmark i det område du önskar scanna.

- Landmark för den närmsta linjen när du står vid CT-gantryt.

- Landmark för den bortre linjen (närmast NM-gantryt).

Tryck på önskad Landmark-knapp. Det sista trycket är det som kommer användas.

Tryck GO på handkontrollen.

Lås och stäng dörrarna.

Ange i siffror (mm) hur stort scanningsområde i förhållande till landmarklinjen du önskar. Gör gärna scouten längre än det önskade området för att vara säker på att inte missa något.

S = Superiort (uppåt mot huvudet)

I = Inferiort (nedåt mot fötterna)

S och I refererar till positioner på patienten oberoende av patientens orientering.

Scout

Tryck Confirm.

Tryck Flytta till startposition när knappen blinkar.

Tryck Starta avsökning när knappen blinkar.

Scouten visas på skärmen.

  - Om önskat undersökningsområde inte finns med på scouten, eller om större 
metallobjekt glömt avlägsnas från patienten, behöver scouten tas om. 
Efter att det eventuella metallobjektet avlägsnats;

- Klicka på repeat series, justera start och end location så det täcker önskat område och ta om scouten enligt ovan.

Tryck Next series.

Anpassa undersökningsområdet (det gröna nätet) efter önskat område.

- Går det inte att ändra undersökningsområdet, se till att Exam Rx (högst upp till 
vänster på den högra skärmen) och Show localizer (på den vänstra skärmen) är valda.

CT

Tryck på fliken med transversalsnittet. Sätt bredden på FOV till 70 cm.

Flytta den röda klammern (NM bildens FOV) på höger sida till önskat område.

Tryck Confirm.

Tryck Flytta till startposition när knappen blinkar.

Tryck Starta avsökning när knappen blinkar.

Tryck CT Acq completed när CT:n är klar.

NM-SPECT

Britsen flyttas nu automatiskt till NM-gantryt för SPECT.

NM-insamlingen startas automatiskt.

Tryck Close session när bildtagningen är avslutad.

I de fall flera FOV ska köras flyttar kameran automatiskt patientbritsen till 
korrekt position.

Tips & trix

Ofrivilligt tryck på landmark på CT:n

När CT ska utföras sist så ska inte landmark på CT:n tryckas in, men om detta gjorts 
måste en korrekt centrering av patienten utföras:

Gå runt till CT gantryt.

Uppmana patienten att blunda och tänd laserlampan så att linjerna syns.

Centrera höjden och ställ in landmark i det område du önskar skanna. 
(Försök centrera på samma position som gjorts på britsens linjal)

- Landmark för den närmsta linjen när du står        vid CT-gantryt.

- Landmark för den bortre linjen (närmast NM-gantryt).

Tryck på önskad Landmark-knapp. Det sista trycket är det som kommer användas.

Nedstängning av CT-protokoll innan scan är utfört

Om NM-insamlingen är klar och du råkar stänga ned CT-undersökningen innan den 
utförts (klickar CT Acq completed).

Kopiera undersökningsprotokollet på NM-skärmen.

Utför undersökningen enligt beskrivning Inledande CT vid SPECT/CT (CT-first) 
och avsluta undersökningen efter CT-scannet.

Rekonstruktion, överföring av bilder & metallartefaktsreduktion

Rekonstruktion

De icke-diagnostiska CT-bilderna ska läggas över i PACS för att vara tillgängliga 
för andra. Innan dess måste de rekonstrueras i tre olika snitt; 
cor, ax och sag. Kameran är inställd så att rekonstruktionen görs automatiskt. 
Överföringen till PACS måste dock göras manuellt.

När CT:n är körd och CT Acq completed har tryckts börjar kameran med rekonstruktionen.

Växla till CT på switchen (NM/CT).

Fyra bilder kommer upp på höger-skärmen (Exam Rx). Kameran är nu upptagen en 
kort stund och du kan inte köra en ny CT.

En stund senare kommer en ikon upp på höger-skärm längst ner till vänster, se bild.

Ikonen kan redan synas om rekonstruktionen av MPR-bilderna från förra undersökningen inte avslutats. Tryck i så fall på ikonen intill Start Direct MPR Review.

Tryck Quit och sedan Yes. Den nya rekonstruktionen startas och pågår nu i bakgrunden.

När rekonstruktionen är klar, upprepa de senaste två punkterna (tryck på ikonen intill Start Direct MPR Review, tryck Quit och Yes). Detta måste göras för alla patienter för protokoll där metallartefaktsreduktion (MAR) finns tillgängligt, även om MAR inte används på den specifika patienten. Då MAR är inställt i protokollen rekonstrueras bildserierna därför två gånger, först utan och sedan med MAR. När alla rekonstruktioner är klara så kan du avsluta MPR-rekonstruktionen (tryck på ikonen intill Start Direct MPR Review, tryck Quit och Yes).

Om patienten har metall i bildområdet så ska metallartefaktsreduktion (MAR) användas. Den CT-serie som ska användas för attenueringskorrektion heter CTAC MARSPECT-CT evo och skickas automatiskt till Xeleris _Server eller SmartConsole så ni kan välja var rekonstruktionen ska göras.

Överföring av CT till PACS

Välj aktuell patient i Image Works.

När du valt patient kommer en lista med serier visas. Markera serie 601, 602 och 603 (REFNT). Kontrollera att alla bilder i varje serie rekonstruerats klart innan de skickas till PACS.

Om metallartefaktsreduktion (MAR) behövs, så välj även 605, 606 och 607, alla sex serier används för att säkerställa att MAR inte har lagt till någon artefakt i bilden. Kontrollera att alla bilder i varje serie rekonstruerats klart innan de skickas till PACS.

Leta upp och klicka på SECTRA/PACS längst ner på skärmen under Network för att skicka bilderna.

För att se om bilderna har skickats kan du kontrollera om det står SECTRA/PACS i kolumnen Transfer i listan med studier.

Avsluta med att trycka på Exam Rx för att återkomma till bildfönstret.

I Sectra IDS7

- Skapa ett undersökningskort för CT med kod enligt metodbeskrivning.

- Gå till matrisfönstret och flytta över CT-bilderna till CT-undersökningskortet genom 
att markera CT-bilderna och dra över dem till CT-undersökningskortet.

Rekonstruktion av MAR-bilder i SmartConsole

Gå till SmartConsole.

Välj Data och klicka på aktuell patient.

Markera SPECT-CT evo och CTAC MARSPECT-CT evo.

Klicka på Reconstruction.

Matcha NM och CT-bilderna vid behov och utför rekonstruktionen.

Rekonstruktion av MAR-bilderna i Xeleris

Rekonstruktion av SPECT och SPECT/CT. Rekonstruktion utförs med programvaran Q.Volumetrix MI Evolution for Bone för skelett eller motsvarande om annan undersökning utförs. Systemet sparar automatiskt så kallade snapshot, skärmdumpar av de steg som görs under utvärderingen.

- Öppna mappen vid patientnamnet.

- Välj SPECT-CT evo och CTAC MARSPECT-CT evo

- Kontrollera att filerna ligger i ”Input Datasets” och har rätt ”usage” Hybrid_CT och Emission.

- Tryck på OK.

- Kryssa i X motion när den kommer upp (Y motion är redan ikryssad).

- Tryck på Original (om rörelser >2 pixel kan ny insamling vara aktuell, totalt maxmin).

- Markera bilden märkt IRNC Coronals med höger musknapp.