Organisation för drift, support och utveckling av CHA (Centricity High Acuity)

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Sammanfattning

Beskriva organisationen för drift, förvaltning, support och utveckling av CHA på SÄS.

Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1

Sammanfattning	1

Innehållsförteckning	1

Bakgrund och syfte	1

Organisatoriska förutsättningar	2

Lokal drift och förvaltning	3

Arbetsgrupp	6

Bilaga 1 – Lathund vid felsökning i CHA	7

Bakgrund och syfte

CHA (Centricity High Acuity) är ett digitalt journalsystem och informationssystem så kallat PDMS (patientdata managementsystem). Införandet av CHA innebär en övergång från dokumentation på pappersjournal till digital journalföring i realtid. Manuell dokumentation av vitala parametrar ersätts av elektronisk överföring av data från medicinskteknisk utrustning som bland annat övervakningsutrustning, ventilatorer och läkemedelspumpar.

Systemet införs med start på Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL) och därefter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) under 2026. När införandet är klart kommer alla anestesi-, intensivvårds- och neonatalavdelningar inom Västra Götalandsregionen (VGR) omfattas av samma system.

Syftet är att uppnå en långsiktig och hållbar drift, support, användning och utveckling av CHA på SÄS. Dokumentet beskriver roller, ansvar och befogenheter kopplat till CHA.

Organisatoriska förutsättningar

Support av CHA

Efter implementering av CHA upplöses den lokala projektgruppen som tillsammans med regional projektgrupp haft ansvaret för systemets införande på SÄS. Ansvaret övergår till enheternas utsedda organisation för drift, förvaltning, support och utveckling.

1: a linjens support – Lokal administratör, LITA, Superanvändare, MT-ansvarig sjuksköterska

Initial support och annan kontakt med användare

Registrering, bedömning och felavhjälpning av incidenter i den mån möjligt, samt vidare eskalering av ärenden till KSD eller MT

2: a linjens support – MT

Kontakt när det gäller medicintekniska produkter (MTP) samt vid teknisk support (felsökning och åtgärd av driftstörningar kopplade till MTP)

3:e linjens support - Regional support KSD

Teknisk support (felsökning och åtgärd av driftstörningar)

Övervakning och monitorering

Analys av händelser för eskalering

Kan felet inte avhjälpas av 1: a eller 2: a linjens support kan ärendet lämnas över till leverantören för vidare hantering. Vid en sådan överlämning till leverantören ska denne ta vid för fortsatt felsökning och incident- och problemlösning.

Användarsupport vardagar, dagtid

Generellt gäller första kontakt med MT-ansvarig sjuksköterska på enheten, superanvändare, LITA eller lokal administratör. Tänk även på att dessa personer kan befinna sig på andra enheter.

I övrigt gäller:

IT-systemet CHA, felsökning av kopplingar mellan CHA och MTP, felsökning i CHA, behörigheter i CHA:

- Kontakta en lokal administratör

Strul med administrativa datorer och dess kringutrustning:

- Kontakta LITA eller MT-ansvarig sjuksköterska

Felsökning av en patientnära dator:

- Kontakta LITA eller MT-ansvarig sjuksköterska

Felsökning av MTP kopplade mot CHA:

- Kontakta MT-ansvarig sjuksköterska eller MT på tel. anknytning 3000

Användarsupport jourtid

Generellt gäller första kontakt med MT-ansvarig sjuksköterska på enheten, superanvändare eller lokal administratör (tänk även på att dessa personer kan befinna sig på andra enheter).

Lathund för felsökning i CHA finns i bilaga 1.

Lokal drift och förvaltning

Utsedd medicinteknisk ingenjör, LITA, MT-ansvarig sjuksköterska och lokal administratör från enheten utgör den lokala förvaltningsgruppen. Möten samordnas av lokal administratör och gruppen samarbetar runt ärenden gällande CHA.

Nedan tydliggörs de olika rollernas ansvar och arbetsuppgifter.

Medicinsk teknik och kundteknik

Arbetsuppgifter:

Konfigurerar digiboxarnas IP-adresser (IT)

Kunskap om hur medicintekniska produkter förhåller sig till CHA

Primärt ansvar att montera digibox (digital insamlingsbox), ansluta adaptrar och MTP

Testar funktionen mellan digibox och MTP tillsammans med lokal administratör

Byter digiboxar

Ansvarar över att mjukvara i MTP är kompatibla med drivrutiner i CHA

Kontakt med regional MT samordnare för CHA

Uppdaterar Medusa angående digiboxar

Ansvarar över de patientnära datorerna

Byter patientnära datorer i samråd med lokal administratör och LITA

Uppgraderar operativsystem på enhetens patientnära datorer tillsammans med LITA och lokal administratör

Medverkar i felsökning

Lokal administratör

Rollen som lokal administratör är fördelad på flera personer inom SÄS. En av dessa bär huvudansvaret och fungerar som mellanhand mellan regional och lokal förvaltning. Denna person är även mötessammankallande för den lokala förvaltningsgruppen.

Det ska finnas minst en lokal administratör på plats under helgfria vardagar.

Arbetsuppgifter:

Digiboxar: Konfigurerar digiboxar i CHA samt på server. Sekundärt ansvar att montera digiboxar, ansluta adaptrar och MTP. Testar funktionen mellan digibox och MTP tillsammans med medicinsk teknik.

Byter patientnära datorer i samråd med MT och LITA och flyttar licenser i CHA

Kunskap om hur MTP förhåller sig till CHA

Konfigurerar koppling till MTP i CHA

Innehar lokala administratörsrättigheter i CHA

Behörighetshantering i CHA

Genomför felsökning i CHA

Registrering, bedömning och felavhjälpning av incidenter

Eskalering av ärenden till KSD eller MT

Utbildar medarbetare i CHA

Samarbetar med vårdenhetsöverläkare (VÖL) för att säkerställa den medicinska dokumentationen i CHA

Är med och testar CHA vid uppgraderingar

Utför sammanslagning av personnummer i Patienthanteraren tillsammans med regional CHA-förvaltare tills ett regiongemensamt arbetssätt är framtaget

Sekundärt ansvar över kontroller av reservdatorn tillsammans med LITA

Samordnar lokal förvaltningsgrupp och superanvändare

Representerar förvaltningen i regionalt forum

Sekundärt ansvar för utdata/statistik från CHA

Medverkar till utveckling av CHA i regionalt forum

Koordinerar, planerar och genomför regionalt beslutade förändringar

LITA – Lokal IT-ansvarig

Arbetsuppgifter:

Byter administrativa datorer

Uppgraderar operativsystem på enhetens datorer tillsammans med MT

Byter patientnära datorer i samråd med MT och lokal administratör

Primärt ansvar över kontroller av reservdatorn tillsammans med lokal administratör

Rapporterar till SIR, SNQ och SPOR

Ansvarar för indata till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och Svenskt Peri Operativt Register (SPOR)

Ansvarar för utdata/statistik från CHA

MT-ansvarig sjuksköterska

Arbetsuppgifter:

Kunskap om hur MTP förhåller sig till CHA

Fungerar som stöd till den lokala administratören i tekniska frågor

Medverkar vid felsökning av MTP kopplade mot CHA

Driftsättning av ny apparatur

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig: Sofia Timonen Anoschkin, (sofan28), Intensivvårdssjuksköterska

Lokal förvaltningsgrupp för CHA, SÄS: Emma Olsson, Amanda Ollila, Hans Lund, Urban Svensson, Morvarid Binesh Tarigh, Kristin Berg, Madelene Fast, Malin Stormvall, Elinor Andersson, AnnCharlott Johansson, Anders Aderstedt

Bilaga 1 – Lathund vid felsökning i CHA

| Problem | Åtgärd 1 | Åtgärd 2 | Åtgärd 3 | Åtgärd 4 | Åtgärd 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHA ”hänger sig” | Stäng ned CHA och starta om programmet | Starta om datorn |  |  |  |
| Trender ”hänger sig” eller fungerar inte | Stäng ned CHA och starta om programmet |  |  |  |  |
| Inskrivning: Knappen PU-tjänst genererar ingen information om patienten/åtgärd misslyckas | Gör om sökningen genom att trycka på Skicka en gång till | Kontrollera att du skrivit in korrekt personnummer i formatet ÅÅÅÅDDMMXXXX | Använd CHA användarstöd "Inskrivning utan PU-tjänst" | Meddela en lokal administratör |  |
| Philips: Temperatur syns ej i CHA | Kontrollera att temperaturen på Philips-monitorn har korrekt beteckning utifrån den temperaturmetod som används | Ta hjälp av superanvändare eller MT-ansvarig sjuksköterska | Meddela en lokal administratör |  |  |
| En patientnära dator fungerar ej | Kontrollera att strömkabeln sitter i, försök att starta datorn igen | Kontrollera om fler patientnära datorer inte fungerar på din enhet eller på andra enheter med CHA | Byte av patientplats till en med fungerande dator | Meddela en lokal administratör |  |
| En medicinteknisk apparat fungerar inte | Testa att använda en annan apparat och apparatanslut den i CHA | Ring MT-ansvarig sjuksköterska på enheten | Ring Medicinsk teknik på 3000 |  |  |
| Freseniuspump: Felmeddelande Datafel på anordning. Pumpen har nollats automatiskt pga. uppnådd maxvolym. | Stoppa infusionen och starta den igen i CHA |  |  |  |  |

| Problem | Åtgärd 1 | Åtgärd 2 | Åtgärd 3 | Åtgärd 4 | Åtgärd 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Philips: Anslutning till Philips fungerar ej | Kontrollera att personnummer i Philips och CHA är identiska och har skrivits utan bindestreck | Kontrollera att patienten är inskriven på Philips-centralen | Kontrollera om fler på enheten eller på andra enheter har samma problem | Manuell registrering av vitalparametrar i CHA | Meddela en lokal administratör dagtid Fortsatta åtgärder enligt Driftstopp i Centricity High Acuity (CHA), SÄS |
| Labbsvar går inte in | Kontrollera att korrekt personnummer inkl. sekelsiffror är inskrivna utan bindestreck | Kontrollera om fler på din enhet eller på andra enheter har samma problem | Använd labb-modulen i Melior | Meddela en lokal administratör |  |
| Freseniuspump: Anslutningen till CHA fungerar inte | Kontrollera att du valt rätt rack och fack i ordinationen | Kontrollera att rätt Digibox och Digiboxport är vald. Samt att nätverkskabeln från apparaten sitter i rätt Digiboxport. | Manuell registrering i CHA | Meddela en lokal administratör dagtid Fortsatta åtgärder enligt Driftstopp i Centricity High Acuity (CHA), SÄS |  |
| BBraun-pump: Anslutningen till CHA fungerar inte | Kontrollera att Wifisymbolen med ett moln på vä. sida av displayen på pumpen är aktiv | Kontrollera att fler BBraun-pumpar inte har samma problem | Kontrollera om fler på din enhet eller på andra enheter har samma problem Manuell registrering i CHA | Meddela en lokal administratör dagtid Fortsatta åtgärder enligt Driftstopp i Centricity High Acuity (CHA), SÄS |  |
| Alla datorer har tappat kopplingen mot CHA | Stäng ned CHA och starta om programmet | Starta om datorn | Ring annan CHA-enhet på SÄS och NÄL för att kontrollera deras status | Meddela en lokal administratör dagtid Fortsatta åtgärder enligt Driftstopp i Centricity High Acuity (CHA), SÄS |  |
| Apparatanslutningar till Digiboxen fungerar inte | Kontrollera att patienten är inskriven på platsen, samt att arbetsknappen Lås dator till patient (IVA) eller Patient på plats (NEO) är aktiverad. | Kontrollera att rätt Digibox och Digiboxport är vald. Kontrollera även att nätverkskabeln från apparaten sitter i rätt Digiboxport. | Byt nätverksuttag till Digibox sekundär | Kontrollera om fler på din enhet eller på andra enheter har samma problem | Meddela en lokal administratör dagtid Fortsatta åtgärder enligt Driftstopp i Centricity High Acuity (CHA), SÄS |