Temperaturmätning och hantering av förbrukningsmaterial - njursjukvård

Revideringar i denna version
Ändring av rumsnummer p g a flytt samt ändring i bilagor. Korrigering av arbetsgrupp. Småjusteringar i hela dokumentet.

Syfte

GMP-dokument (Good Manufacturing Practice).

Att klarlägga hur temperaturmätning ska göras och vad som ska åtgärdas vid avvikelse. Beskrivning om hur hantering av förbrukningsmaterial sker.

Ansvar

Driftansvarig för personal på Dialysmottagningen ansvarar för att rutinen är väl känd och tillämpas inom dialysverksamheten. Ansvarig för att verifiering av termometer utförs är driftsansvarig för teknik från MTA.

GMP-ansvarig sjuksköterska ansvarar för att temperaturprotokoll byts varje månad och arkiveras i tre år. Sjuksköterskor på mottagningen ansvarar även för avläsning av termometer i koncentratförrådet på mottagningen samt temperatur i läkemedelskyl vid arbetsdagens början (inte söndagar). Undersköterska ansvarar för avläsning av termometer i MIV-förråden (material i vården) vid arbetsdagens början (inte söndagar). Sjuksköterskor ansvarar även för avläsning av termometer i källarförråd en gång per vecka.

MIV-personal ansvarar för beställning och leverans av förbrukningsmaterial till Dialysmottagningen. Beställning och leverans sker två gånger per vecka (tisdagar och torsdagar). Hållbarhetskontroll av dialysmaterial görs av personal från MIV.

Instruktion för MIV-personal avseende leverans av depå- och tvättvagnar.

Arbetsbeskrivning

Allmänt

Verifiering av max-min-termometrar genomförs av MTA varje år enligt GMP kalendarium. Dokumentation av verifieringen sparas på enhetschefens kontor. Termometrarna är placerade i koncentratutrymme avd 58 (12–5144), CDS-anläggning (12–5169), MIV-förråd (12–5132), beredningsrum dialysen (12–5132), förråd av dialyskoncentratstankar i källaren (12–1012). Kylskåpstemperatur läses av på displayen. Protokollen sparas i pärm i GMP-skåp på Dialysmottagningen.

Normalrutin

Rumstermometrar

- Fyll i tabellen med klockslag och aktuell temperatur. Läs i fältet OUT på termometern.

- Tryck Memory och läs av max-temp, för in i tabellen

- Tryck Memory och läs av min-temp, för in i tabellen

- Håll inne Memory i cirka 2 sekunder till ”blip-ljud” hörs. Termometern nollställs.

Kylskåp

- Tryck på Max/Min-knapparna för avläsning av max-/min-temp, för in i tabellen.

- Håll inne OFF i cirka 2 sekunder till res syns i displayen. Termometern nollställs.

Om max/aktuell temperatur visar över 25 °C i rum / +8 °C i kylskåp → kontakta tjänstgörande chef.

Om min/aktuell temperatur visar under +2 °C i kylskåpet → kontakta tjänstgörande chef.

Relaterad information

Kommentar

Temperaturlistor för avläsning finns i respektive ovan nämnda utrymmen.

Bilagor

Bilaga 1 Temperaturlista i beredningsrum och i kylskåp

Bilaga 2 Temperaturlista källarförråd

Bilaga 3 Temperaturmätning i koncentratutrymme, CDS-anläggning och MIV-förråd

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Anna Wärme, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Joost Fokkelman, Medicinteknisk ingenjör, Medicinsk teknik, SkaS Skövde

Thomas Turemark, Sjuksköterska, Dialysmottagningen, SkaS Skövde