DT A2, A11 DT Hela Aorta utan och med iv kontrastmedel 3-fas

Us kod/Us namn 		830000/DT aorta hela utan iv kontrast

839900/DT aorta hela utan och med iv kontrast

839802/DT aorta hela utan och med iv kontrast, flerfas

Indikation 		Inför och efter abdominell och thorakal EVAR

Efter stentinläggning ska hela stentet vara med på serien utan kontrastmedel

Serieöversikt

| Serie 1 | A2/A11. Nativ fas - Hela aorta utan iv kontrast. |
| --- | --- |
| Serie 2 | A11. Tidig artärfas- Hela aorta med iv kontrast |
| Serie 3 | A11. Sen serie- Över stentområdet. |

Förberedelser	ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet.

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i Agfa.

Nedanstående används på us där foster/gonader finns med i us-område.

Innan undersökningen tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år) om eventuell graviditet.

Om gravid; kontakta ansvarig radiolog som tillsammans med remittent gör en individuell bedömning om undersökningen är berättigad.

PVK, helst i höger arm för att undvika artefakter på halskärlen

Patientpositionering	 Ryggläge, Fötterna först

Patientcentrering	Halsgropen SN/GE

Haka/Siemens, Canon

Kontrastmedel 	Enligt läkarordination.

Anpassa dosen enligt vikt och vald kV i Omnijekt.

Kontrastprotokoll 	Aorta 100kV, 315 mg I/kg

Kontrastmedelsanpassning till kV (vgregion.se)

Injektionstid	20 s

Kontrastfördröjning	Monitorering, TTP 120HU (GE, Siemens) 150 HU (Canon)

+ kortast möjliga delay

ROI i aorta descendens

Monitoreringsguide GE 750HD och GE Optima

Monitoreringsguide GE Revolution och Apex

DT Monitorering Siemens

Monitorering Canon

ROI i aorta descendens, vid dissektion kan den äkta pipan vara mycket smal och vid anerysm har trombmassan lägre attenuering (mörkare på bild) än fritt flytande blod.

DFOV		Planeras för varje patient

Scout		Lateral och frontal

Scanområde/kriterier

A2:

Serie.1 Nativ fas från lungapex till trochanter minor

A11:

Serie1. Nativ fas från lungapex till 3 cm nedom stent

Serie2. Hela aorta från 2 cm ovan halskärlsavgångarna till trochanter minor

Serie3. 150s sen fas 3 cm ovan stent och till trochanter minor

Serie 1 Nativ fas                    Monitorering                             Serie 2 Artärfas          Serie 3 sen fas

Dokumentation		Dokumentera i RIS enligt rutin

Om kriterier inte uppnås för undersökningen ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Strålskydd                              Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion.

Där det är möjligt används DT`ns optimering för strålkänsliga organ.

Rekonstruktioner

GE

| - Serie | Arkiv |
| --- | --- |
| 1. Nativ fas | - |
| Aorta Nativ | AW-server |
| Ae1 Aorta Nativ | Agfa |
| 2. Artärfas | - |
| Aorta artärfas | AW-serwer |
| Ae2 Aorta Artärfas | Agfa |
| 3. Sen fas | - |
| Över stent, sen fas | AW-server |
| Ae3 Över stent sen fas | Agfa |

Siemens

| - Serie | Arkiv |
| --- | --- |
| Ae1 Aorta Nativ | Agfa, Syngovia |
| Ae2 Aorta Artärfas | Agfa, Syngovia |
| Ae3 Över stent sen fas | Agfa, Syngovia |

Övrigt

Referenser

Strålsäkerhet - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

LM Intravenösa infarter, hantering och administrering (vgregion.se)

LM Överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel, behandling, dokumentation och checklista

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.