Elavbrott (oväntat) på operationssal, OP2

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Åtgärdsplan i fall av oväntat elavbrott på operationssal.

Utförande

På sal:

- Kommunicera tydlig med alla på sal att det blev elavbrott och vad som inte funkar.

- Kolla om alla el-grupper är drabbade och koppla eventuell över till grupper som fortfarande har el. (Gruppen står på varje uttag)

- Om nödvändig hämta och fördela fick- och pannlampor. (finns i låda på varje sal)

- Operationen pausas om möjligt. Inga nya elektiva ingrepp startas för tillfället.

- Kontakta bryggan som i sin tur kontaktar driftledare bygg

På bryggan:

- Kontakta driftledare bygg (numret finns vid bryggan)

- Kontakta stationsansvarig narkosläkare/jour 3, mellanjour obstetrik

- Vid längre elavbrott aktiveras rutinen: “Tillfällig handlingsplan vid brist på operationssalar under renoveringen av KK-operation" (sharepoint)

System på operationssal:

Lampor:	Tak- och operationslampor har ingen batteri-backup. Pausa alla icke livsräddande åtgärder. Använd fick- och pannlampor om nödvändig. (finns i en låda på varje sal)

Operationssug:

Inget batteri. Narkosens sug är gasdriven och kan användas vid behov. Det finns en gasdriven OP-sug i korridoren som kan hämtas vid behov.

Blodvärmare:

Inget batteri. Blodvärmare som har varit i drift håller värmen ett tag beroende på transfusionsmängd.

Nödvändiga nya transfusioner kan värmas upp genom att föra slangen genom en flaska med varm vatten.

Värmetäcke:

Inget batteri. Täck patienten med varma täcken från värmeskåpet vid behov.

Dator:	Inget batteri. All digital dokumentation sker i efterhand. Vid transfusion följer blodgruppering med på transfusionsdokumentet.

Om viktig information behövs från patientens journal (t.ex. Allergi) kontakta vårdavdelningen.

Flow-i:	ca. 90 minuter drift på batteri

Nödventilation funkar helt utan el (tänk på att ingen narkosgas tillförs vid nödventilation!)

Monitor:	stor övervakningsmonitor (MX800 och MX700) har inget batteri

X3 har ca. 45 minuter till 1 timme batteritid (tänk på att NBP-mätningar behöver mycket energi)

Läkemedels-/volympumpar:

TIVA-pump 5ml/h: batteri håller mer än 11 timmar

Volympump 1500ml/h: batteri håller mer än 5 timmar

Operationsbordet:

Har batteri

Övertrycksystem för transfusion:

Har batteri, håller flera timmar

Videolaryngoskop C-MAC:

Batteritid ca 2 timmar

Arbetsgrupp

Randolph Schnorbus 		(ransc1)

Marianne Baadsvig Eriksson 	(marba28)

Hannah Lafrenz		(hanla9)