## Akutväska barn vuxen

# Revideringar i denna version

- Daglig kontroll av defibrillator, plombering samt sug och syrgas

- Ansvariga / arbetsgrupp

# Arbetsbeskrivning

HANDHAVANDE OCH SKÖTSEL AV AKUTVÄSKA/AKUTVAGN
På Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har varje enhet ansvar för sin akutväska/akutvagn.

På Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus kan ansvarsfördelning samt inköp av utrustning och läkemedel ske enligt separat, lokalt anpassad, rutin.

Innehållet ska vara komplett enligt innehållsförteckning och akututrustningen ska kontrolleras varje månad och varje gång plomberingen brutits. Kontrollera dock varje vecka att plomberingen är obruten. Förvara inte plomberingar i väskan/vagnen utan förslagsvis i läkemedelsrum. Innehållet är ett basutbud som ska finnas i alla väskor på SU. Varje avdelning kan utöver det lägga till material som anses behövas på respektive avdelning.

Alla väskor är utrustade med skrivna behandlingsanvisningar till barn och vuxna. De väskor som finns där barnsjukvård bedrivs, är utrustade med specifikt barninnehåll.

För de avdelningar som har akutvagn är det viktigt att alla lådor är märkta enligt följande (uppifrån och ner):

- Läkemedel

- Infart

- Luftväg vuxen

- Luftväg barn

- Övrigt

Varje enhet får själv köpa in flergångsmaterial samt det engångsmaterial som beställs styckvis via Marknadsplatsen. Det material som inte går att beställa styckvis hämtas på respektive anestesiklinik.

För de enheter som vårdar spädbarn är det upp till verksamheten att komplettera med handventilator 0-10 kg.

Att kontrollera varje dag:

- Att plomberingen är obruten.

- Att sug och syrgas fungerar och finns tillgängligt tillsammans med akututrustningen.

- Att defibrillatorns lampa lyser grönt.

Att kontrollera varje månad och varje gång plomberingen brutits/väskan använts:

- Intraosseös borr; Kontrollen innefattar ett lätt tryck på borrknappen för att se om den gröna lampan lyser. Om lampan blinkar måste borren bytas ut.

- Laryngoskop; Kontrollen innefattar batteri och lampa. Lampan skall lysa med ett starkt sken och batterierna ska kontrolleras för läckage.

Rengöring:

- Skaftet till laryngoskopet torkas av med diskmedel och vatten vid synlig smuts, därefter torkas det alltid av med ytdesinfektion.

- Magills tång, sax, peang och narkosmask rengörs i diskdesinfektor.

- Intraosseös borrmaskin, stetoskop och blodtrycksmanschett torkas av med ytdesinfektion.

- Ledare med böjd spets (bougie) diskas med diskmedel och torkas därefter av med ytdesinfektion.

- Handventilator är engångs och ska finnas i två exemplar för att kunna ersättas direkt efter användning.

Läkemedel
Särskild rutin finns för vilka läkemedel akutväskan ska innehålla: Doknr 25620 i Barium.

Varje enskild enhet beställer läkemedel från apoteket eller hämtar på vårdnära lager (VNL) när hållbarhetsdatum har gått ut eller när ett läkemedel har använts.

- Celokurin 50 mg/mL är hållbart 2 månader i rumstemperatur. Märk ampullerna vid uttag från kyl.

- Ipratropiumbromid och Salbutamol ska om folieförpackningen brutits, förvaras i svart återförslutbar påse som finns att hämta i VNL. Hållbarheten är i denna påse 1 år.

Direkt efter användning kompletteras akututrustningen, därefter plombering.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AKUTVÄSKA BARN/VUXEN (Fet text=barnutrustning)

| Modul luftväg (blå väska) | Antal | Storlek | Beställning |
| --- | --- | --- | --- |
| Batteri till laryngoskopshandtag | 2 |  | Marknadsplatsen |
| Capnograf CO2 Detector | 1 | Vuxen | Operation |
| Capnograf Paed End Tidal CO2 Detect | 1 | Barn | Operation |
| Endotrachealtub utan kuff Portex Ivory | 1 | 2,5 | Operation |
| Endotrachealtub m kuff Halyard Microcuff | 1+1+1+1 | 3, 3,5, 4, 4,5 | Operation |
| Endotrachealtub med kuff Portex Ivory | 1 | 5 | Operation |
| Endotrachealtub med kuff Soft Seal Cuff | 1+1 | 6, 7 | Operation |
| Handskar | 2+2 | M, L | Marknadsplatsen |
| Häfta textil | 1 | 4 cm | Marknadsplatsen |
| Häftrulle Leukotape LATEX | 1 | 1,2 cm | Operation |
| Katetergel 5 g tub Optilube | 1 | 5 g | Operation |
| Laryngoskopsblad böjt flergångs McIntosh fiberljus | 1 | 2 | Marknadsplatsen |
| Laryngoskopsblad engångs (alt flergångs) | 1+1 | 3+4 | Operation |
| Laryngoskopsblad rakt flergångs Miller fiberljus | 1+1+1 | 0, 1, 2 | Marknadsplatsen |
| Laryngoskopshandtag med LED ljus kort (med batteri) | 1 | Kort | Marknadsplatsen |
| Larynxmask | 1 | 4 | Operation |
| Larynxmask Ambu Aura Once | 1+1 | 1, 1,5 | Operation |
| Larynxmask Ambu Aura-I | 1+1+1 | 2, 2,5, 3 | Operation |
| Ledare för endotrachealtub barn | 1+1 | Ch 6, 10 | Operation |
| Ledare för endotrachealtub vuxen | 1 | Ch 14 | Operation |
| Ledare Bougie, böjd spets (Coudé) | 1 | Ch 15 | Operation |
| Magills tång | 1 | 25 cm | Marknadsplatsen |
| Magills tång mellan | 1 | 20 cm | Marknadsplatsen |
| Magills tång liten | 1 | 15 cm | Marknadsplatsen |
| Nästub | 1+1 | 28, 30 | Operation |
| Nästub | 1+1+1 | 14, 20, 26 | Operation |
| Reservlampa t handtag 2,5 V (gäller ej LED) | 1 |  | Marknadsplatsen |
| Spruta (till tubkuff) | 1 | 10 mL | Marknadsplatsen |
| Svalgtub | 1+1+1 | 80, 90, 100 mm | Marknadsplatsen |
| Svalgtub | 1+1+1+1 | 34, 45, 55, 71 mm | Marknadsplatsen |
| Thomas endotracheal tubhållare (Laerdal) | 1 | Vuxen | Marknadsplatsen |

| Modul luftväg (förvaras i stora röda väskan) | Antal | Storlek | Beställning |
| --- | --- | --- | --- |
| Handventilator komplett barn med mask engångs 10-30 kg | 2 | Pediatric | Marknadsplatsen |
| Handventilator komplett vuxen med mask engångs >30 kg | 2 | Vuxen | Marknadsplatsen |
| Inhalator aerosolmask barn med oxygenslang barn (nebulisator) | 1 | Barn | Marknadsplatsen |
| Inhalator aerosolmask med oxygenslang vuxen (nebulisator) | 1 | Vuxen | Marknadsplatsen |
| Kateter sug | 2 | 16 | Operation |
| Kateter sug Nelaton | 1+1+1+1 | 6, 8, 10, 12 | Operation |
| Narkosmask silikon | 1+1 | 3, 4 | Marknadsplatsen |
| Narkosmask silikon rund | 1+1 | 0/1, 2 | Marknadsplatsen |
| Pocketmask med filter | 1 | Vuxen | Marknadsplatsen |
| Pocketmask med filter spädbarn | 1 | Barn | Marknadsplatsen |
| Sond mag dubbellumen Salem | 1+1 | 12, 18 | Operation |
| Syrgasmask m reservoir med indikering barn | 1 | Barn | Operation |
| Syrgasmask med reservoir vuxen | 1 | Vuxen | Operation |
| Vortex andningsbehållare | 1 | Vuxen/barn | Marknadsplatsen |
| Vortex andningsbehållare barnmask | 1 | Barn | Marknadsplatsen |

| Modul infart (röd väska) | Antal | Storlek | Beställning |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixation till intraosseös nål | 1 |  | Marknadsplatsen |
| Handskar | 2+2 | M, L | Marknadsplatsen |
| Huddesinfektion servett | 10 |  | Marknadsplatsen |
| Häfta textil | 1 | 2,5 cm | Marknadsplatsen |
| Injektionsmembran S Swan-Lock | 4 |  | Marknadsplatsen |
| Intraosseös borrmaskin EZ-10 | 1 |  | Marknadsplatsen |
| Intraosseös nål | 1+1+1 | Gul, blå, rosa | Marknadsplatsen |
| Kompress gasväv | 10 | 7x10 cm | Operation |
| Kran inf 3 v slang | 2 | 10 cm | Operation |
| Kran inf 3 v slang mikro | 2 | 12 cm | Operation |
| NaCl 9 mg/mL förfylld spruta | 5 | 10 mL | Marknadsplatsen |
| Propp kombi luerlock | 4 |  | Marknadsplatsen |
| PVK fixation | 4 |  | Marknadsplatsen |
| PVK, kanyl infart med port | 2 | 0,9x25 mm | Operation |
| PVK, kanyl infart med port | 2 | 1,1x32 mm | Operation |
|  | 2 | 1,3x32 mm | Operation |
|  | 2 | 1,5x45 mm | Operation |
|  | 2 | 1,8x45 mm | Operation |
| PVK Neoflon lila utan port och stickskydd | 2 | 0,6x19 mm | Operation |
| PVK Neoflon gul utan port och stickskydd | 2 | 0,7x19 mm | Operation |
| Stasband med snabblås | 1 |  | Marknadsplatsen |

| Modul infart (förvaras i stora röda väskan) | Antal | Storlek | Beställning |
| --- | --- | --- | --- |
| Infusionsaggregat med 3-vägskran | 2 |  | Marknadsplatsen |
| Övertrycksmanschett Infusel T | 1 | 500 mL | Operation |

| Övrigt (förvaras i stora röda väskan) | Antal | Storlek | Beställning |
| --- | --- | --- | --- |
| A-HLR schema | 1 | Vuxen+barn | Marknadsplatsen |
| Arbetsblad HLR | 1 | Vuxen+barn | Sök på Internet: Arbetsblad hlr 2021 Arbetsblad hlr barn 2021 |
| Batteri till ficklampa | 1 | AA | Marknadsplatsen |
| Behandlingskort | 1 | Vuxen+barn |  |
| Blodtrycksmanschett | 1 | Vuxen | Marknadsplatsen |
| Engångsskalpell | 1 | nr 20 | Operation |
| Peang | 2 | 14 cm | Marknadsplatsen |
| Pennficklampa med LED-ljus | 1 |  | Marknadsplatsen |
| Plombering (ska ej förvaras i väskan) |  |  | Marknadsplatsen |
| Pulsoximeter | 1 |  | Marknadsplatsen |
| Sax | 1 | 14,4 cm | Marknadsplatsen |
| Skrivplatta A4 med klämma svart | 1 |  | Marknadsplatsen |
| Stetoskop | 1 | Vuxen | Marknadsplatsen |

Ansvar

David Arby, Specialistläkare, AnOpIVA, SU/S.

VC, VÖL och VEC inom respektive enhet ansvarar för implementering av rutinen.

Uppföljning, utvärdering och revision

Arbetsgruppen ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen, årlig revidering. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i Med Control PRO.

Relaterad information

FASS.se för förskrivare.

Granskare/arbetsgrupp

Angereds Närsjukhus:

Thomas Kerren (överläkare anestesi) och Niklas Pålsson (anestesisjuksköterska).

DSBUS:

Dijana Kjaerbeck (anestesisjuksköterska), Caroline Norlin (anestesisjuksköterska) och Cornelia Kjellgard (specialistläkare anestesi).

Frölunda Specialistsjukhus:

Berit Stray (anestesisjuksköterska).

SU/Mölndal:

Caroline Bergius (anestesisjuksköterska), Malin Hviid (anestesisjuksköterska), Dovile Rackauskaite (specialistläkare anestesi) och Maria Stenqvist (anestesisjuksköterska).

SU/Sahlgrenska:

Said Yaraghi (anestesisjuksköterska), David Borkmann (specialistläkare anestesi), Gunilla Edholm (instruktör HLR-centrum) och Agnes Rydler (Specialistläkare anestesi).

SU/Östra:

Gunilla Bonfré (anestesisjuksköterska), Bettina Meiners (överläkare anestesi) och Maria Schultz (anestesisjuksköterska).

Granskande chefläkare:

Thomas Brezicka, chefläkare, Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet.